II.

NÁVRH

VYHLÁŠKA

ze dne …………… 2025,

kterou se mění vyhláška č. 360/2016 Sb., o monitorování radiační situace

Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. …/2025 Sb. (sněmovní tisk č. 702) k provedení § 9 odst. 2 písm. c), § 24 odst. 7, § 25 odst. 2 písm. a) až c) a e), § 69 odst. 2 písm. d) a e), § 111 odst. 3 písm. d), § 149 odst. 6 písm. a) až c) a § 150 odst. 4 písm. a) až c):

Čl. I

Vyhláška č. 360/2016 Sb., o monitorování radiační situace, se mění takto:

- V § 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „a rozsah provádění monitorování správními orgány“.

- V § 4 odst. 1 se slova „musí být prováděno“ nahrazují slovy „je organizováno“.

- V § 5 odst. 5 písm. a) se slova „provádění odběru vzorků v hydrosféře musí umožnit u povrchové vody, s výjimkou říčních vod, odběr z velkých vodních ploch, u říční vody odběr v místech, kde je možné zjistit průtok, u pitné vody v místech, jež umožní vykazovat odpovídající objemy vody vyrobené nebo dodané zásobovací sítí za rok, a u odpadních vod v místech, kde je možné stanovit objem výpusti“ nahrazují slovy „odběr vzorků povrchové vody se stanovují na  vodotečích a vodních plochách“.

- V § 6 odst. 1 se slovo „vnější“ zrušuje.

- V § 7 odst. 2 se slovo „meřených“ nahrazuje slovem „měřených“.

- V § 7 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

„(3) Při vyhodnocování fyzikálních veličin v monitorovaných položkách se stanovuje výsledek měření, což je hodnota měřené fyzikální veličiny, nejistota jejího stanovení a příslušná jednotka fyzikální veličiny, a posuzuje se splnění požadavků na nejmenší detekovatelnou hodnotu nebo rozsah měření uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky. Změřená hodnota se porovnává s obvyklou hodnotou, přičemž za obvyklé hodnoty se považují horní meze běžně se vyskytujících hodnot ze všech dosavadních provedených měření v daném monitorovacím místě. Při výkyvu měřené veličiny od obvyklých hodnot se zjišťují příčiny tohoto výkyvu, popřípadě se zjednává náprava.“.

(4) Data z monitorování tvoří výsledek měření, datum a časové údaje měření a zeměpisné souřadnice monitorovacího místa, pokud se jedná o nestálé monitorovací místo, nebo identifikátor, pokud se jedná o stálé monitorovací místo.

(5) Data z monitorování jsou použitelná pro hodnocení zevního a vnitřního ozáření obyvatelstva, pokud obsahují všechny potřebné údaje uvedené v odstavci 4, pokud při měření byly splněny požadavky na nejmenší detekovatelnou hodnotu nebo rozsah měření stanovené v příloze č. 3 této vyhlášky a pokud nejistota měření vyhovuje požadavkům stanoveným v příslušném postupu. Data z monitorování získaná při kalibraci měřicích zařízení, nebo při havarijním cvičení, nácviku nebo porovnávacím měření nebo ovlivněná extrémními meteorologickými jevy nebo jinými činnostmi se pro hodnocení zevního a vnitřního ozáření obyvatelstva nepoužijí.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 6.

- V § 8 odst. 1 písm. a) se slovo „meřené“ nahrazuje slovem „měřené“.

- V § 8 odst. 1 písm. c) se na konci čárka nahrazuje slovem „a“.

- V § 8 odst. 1 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje tečkou.

- V § 8 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

- V § 8 odst. 3 písm. b) se na konci čárka nahrazuje slovem „a“.

- V § 8 odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

- V § 8 odst. 4 se slova „kontroluje stálost parametrů a provádí kalibrace“ nahrazují slovy „provádí metrologické ověření, kalibrace a kontrola stálosti parametrů“.

- V § 9 odstavec 3 zní:

„(3) Ke každému odebranému vzorku musí být proveden záznam o odběru, který obsahuje údaje, jejichž přehled, forma a minimální rozsah jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce. Odebraný vzorek včetně potřebných údajů musí být předán neprodleně přímo měřicí laboratoři nebo prostřednictvím sběrných míst.“.

- V § 10 odst. 3 písm. c) se slovo „uvedené“ nahrazuje slovy „minimálně v rozsahu uvedeném“.

- V § 10 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova „provádět nácvik havarijního monitorování a“.

- V § 11 odst. 1 se slova „, která obsahují kromě výsledků měření také datum, časové a zeměpisné údaje,“ nahrazují slovy „všech jimi monitorovaných položek“.

- V § 11 se na konci textu odstavce 1 doplňuje věta „Předávaná data musí obsahovat kromě výsledků měření také datum, čas a zeměpisné údaje.“.

- V § 11 odstavec 4 zní:

„(4) Obsah výroční zprávy o monitorování výpustí a okolí pracoviště s jaderným zařízením je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. Přiměřeně se použije i pro ostatní pracoviště držitelů povolení k uvolňování radioaktivní látky z pracoviště. Standardizované informace o uvolňování radionuklidů z pracoviště s energetickým jaderným zařízením formou výpustí do ovzduší a do vodotečí během normálního provozu jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce. Přiměřeně se použijí i pro uvolňování radionuklidů z pracoviště s výzkumným  reaktorem.“.

- V § 11 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

„(5) Provozovatel pracoviště s energetickým jaderným zařízením musí Úřadu předávat čtvrtletně zprávu o monitorování výpustí a okolí pracoviště a v ní musí uvést odhad ozáření reprezentativní osoby od začátku kalendářního roku do konce uvedeného čtvrtletí. Provozovatel pracoviště s energetickým jaderným zařízením nebo výzkumným reaktorem musí Úřadu předávat v měsíčních zprávách týdenní přehled bilancí výpustí do ovzduší a měsíční přehled bilancí výpustí do vodotečí.“.

- V § 12 odst. 1 písm. b) se slova „přílohy č. 3 k této vyhlášce“ nahrazují slovy „§ 7 odst. 5“.

- V § 12 odst. 2 písm. a) se slova „monitorovacími sítěmi“ nahrazují slovy „v monitorovacích sítích“.

- V § 12 odst. 1 písm. f) se slovo „a“ zrušuje.

- V nadpisu § 13 úvodní části ustanovení se na konci doplňují slova „a nácviku havarijního monitorování“.

- V nadpisu § 13 odkaz zní:

„[K § 149 odst. 6 písm. a) a § 150 odst. 4 písm. b) atomového zákona]“.

- V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„(3) Nácvik havarijního monitorování se provádí pro monitorovací síť, fyzikální veličinu a monitorovanou položku, pro niž není organizováno porovnávací měření. Při nácviku musí být prověřena činnost podle postupu určeného k provádění havarijního monitorování uvedeného v příslušném programu monitorování, pokud není tato činnost uvedena v zásahové instrukci držitele povolení podle § 9 atomového zákona.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

- V § 13 odst. 4 větě první se za slovo „měření“ vkládají slova „a nácviků“.

- V § 14 odst. 6 se věta druhá zrušuje.

- V § 15 odst. 1 písm. a) se slova „odst. 3“ nahrazují slovy „odst. 4“.

- V § 16 písm. j) se na konci tečka nahrazuje slovem „a“.

- V § 16 se doplňuje písmeno k), které zní:

„k) výčet stanovených měřidel a jejich zařazení do položek druhového seznamu stanovených měřidel podle vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.“.

- § 17 se zrušuje.

- V § 19 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „z jaderného zařízení nebo “ zrušují.

- V § 19 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „, kromě pracoviště s jaderným zařízením,“ zrušují.

- V § 19 odst. 2 písm. l) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

- V § 19 odst. 2 písm. m) se na konci tečka nahrazuje slovem „a“.

- V § 19 odst. 2 se doplňuje písmeno n), které zní:

„n) výčet stanovených měřidel, za jejichž ověření je odpovědný držitel povolení, a jejich zařazení do položek druhového seznamu stanovených měřidel podle vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.“.

- V § 19 odst. 3 se za text „5“ vkládají slova „, části 1 písm. b) bodu 13“.

- V § 19 odst. 4 písm. h) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

- V § 19 odst. 4 písm. i) se na konci tečka nahrazuje slovem „a“.

- V § 19 odst. 4 se doplňuje písmeno j), které zní:

„j) výčet stanovených měřidel, za jejichž ověření je odpovědný držitel povolení, a jejich zařazení do položek druhového seznamu stanovených měřidel podle vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.“.

- Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1   k vyhlášce č. 360/2016 Sb.

Podrobnosti k dělení monitorovacích sítí

Tabulka č. 1: Řídká a hustá sít

| Síť | Název sítě podle územního dělení | Územní rozložení | Název území (oblasti/okolí/areálu) |
| --- | --- | --- | --- |
| řídká | teritoriální | reprezentuje celé území České republiky | Česká republika |
| hustá | teritoriálnía) | reprezentuje vyjmenované oblastib) | Česká republika |
|  |  |  | Praha a střední Čechy |
|  |  |  | jižní Čechy |
|  |  |  | západní Čechy |
|  |  |  | východní Čechy |
|  |  |  | severní Čechy |
|  |  |  | jižní Morava |
|  |  |  | severní Morava |
|  | lokální | reprezentuje okolí příslušného pracoviště | okolí pracoviště s energetickým jaderným zařízením |
|  |  |  | okolí pracoviště s jiným jaderným zařízením |
|  |  |  | okolí pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie, kde není jaderné zařízení |
|  |  | reprezentuje areál příslušného pracoviště | areál pracoviště s energetickým jaderným zařízením |
|  |  |  | areál pracoviště s jiným jaderným zařízením |
|  |  |  | areál pracoviště III. kategorie nebo pracoviště IV. kategorie, kde není jaderné zařízení |
|  |  | reprezentuje okolí odvalu, odkaliště nebo jiného zbytku po činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu nebo po jiné hornické činnosti doprovázené výskytem radioaktivního nerostu podle § 88 odst. 4 atomového zákona | okolí odvalu |
|  |  |  | okolí odkaliště |
|  |  |  | okolí jiného zbytku po činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu nebo po jiné hornické činnosti doprovázené výskytem radioaktivního nerostu |
|  | hraniční | uzávěra | uzávěra u obcec) |
|  |  | vybraný hraniční přechod | hraniční přechodd) |

Vysvětlivky:

a) Umístění monitorovacích míst v rámci husté sítě se volí tak, aby v teritoriálních sítích

1. byla monitorovací místa reprezentativní pro danou oblast,

2. v každé oblasti byly zastoupeny monitorované položky životního prostředí a monitorované položky potravního řetězce byly charakteristické pro danou oblast a

3. vybraná odběrová místa reprezentovala oblasti s větší hustotou zalidnění.

b) Názvy oblastí jsou orientační, nejedná se o přesné zeměpisné vymezení.

c) Uvede se obec, v jejímž katastru je uzávěra umístěna.

d) Název se doplňuje o konkrétní název hraničního přechodu.

Tabulka č. 2: Síť pro zevní a vnitřní ozáření

| Síť | Název monitorovací sítě | Měření nebo odběry prováděné v síti |
| --- | --- | --- |
| pro zevní ozáření | síť včasného zjištění, včetně teledozimetrického systému | okamžitá a kontinuální měření |
|  | síť integrálního měření | integrální a kontinuální měření |
|  | síť okamžitého měření | okamžitá a jednorázová nebo okamžitá a opakovaná měření |
|  | síť monitorovacích trasa) | okamžitá a jednorázová měření |
|  | síť uzávěrb) | okamžitá a jednorázová měření |
| pro zevní a vnitřní ozáření | síť odběru vzorků životního prostředí | kontinuální nebo bodové odběry |
|  | síť přímého měření životního prostředí | kontinuální měření |
|  | síť monitorování výpustí | operativní a kontinuální měření |
| pro vnitřní ozáření | síť odběru vzorků potravního řetězce | bodové, směsné nebo reprezentativní odběry |
|  | síť měření lidského těla | integrální a jednorázová měření kontinuální nebo bodové odběry |

Vysvětlivky:

a) Měřicí místa jsou rozmístěna rovnoměrně po trase tak, aby jejich hustota (při měření každou sekundu) byla zhruba 1 měřicí místo na 13 m trasy v obci a 25 m mimo obec pro pozemní monitorování a 1 měřicí místo na 25 m trasy pro letecké monitorování, pokud Úřad neurčí jinak.

b) Pouze za nehodové expoziční situace.“.

- Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2   k vyhlášce č. 360/2016 Sb.

Podrobnosti k členění monitorovaných položek

Tabulka č. 1: Monitorování radiační situace na území České republiky

| Radionuklid obsažený v monitorované položce může způsobit zevní nebo vnitřní ozáření (cesty vnitřního ozáření) | Členění monitorovaných položek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. úroveň | 2. úroveň | 3. úroveň |
| zevní a vnitřní (při vdechnutí) | atmosféra | ovzduší | aerosoly |
|  |  |  | plynné formy |
|  |  |  | spady |
| zevní a vnitřní (pokud se z půdy dostane do potravního řetězce) | pedosféra | půda | porost a sníh |
|  |  |  | půda a porost |
|  |  |  | půdy – in situ |
|  |  |  | půdy – letecké |
| zevní a vnitřní (při požití) | hydrosféra | voda | srážky |
|  |  |  | pitná voda |
|  |  |  | povrchová voda |
|  |  |  | podzemní užitková voda |
|  |  |  | odpadní voda |
| zevní | hydrosféra | kaly | vodárenské kaly |
|  |  |  | čistírenské kaly |
|  |  | sedimenty | sedimenty z nádrží, rybníků a jezer |
|  |  |  | sedimenty z kanalizace |
|  |  |  | sedimenty z vodních toků |
|  |  |  | plaveniny |
| zevní a vnitřní (pokud se dostane do potravního řetězce) | flóra | rostlinné indikátory | jehličí |
|  |  |  | listí |
|  |  |  | lišejníky |
|  |  |  | mechy |
|  |  |  | tráva |
|  |  |  | vodní řasy |
|  |  |  | dřevo |
| vnitřní (při požití) | potravní řetězec | mléko | mléko kozí |
|  |  |  | mléko kravské |
|  |  |  | mléko ovčí |
|  |  | mléčné výrobky | dětská mléčná výživa |
|  |  |  | jogurt |
|  |  |  | smetana |
|  |  |  | syrovátka |
|  |  |  | sýry |
|  |  |  | tvaroh |
|  |  | smíšená strava | celodenní strava – poměrná část |
|  |  |  | celodenní strava – restaurace a jídelny |
|  |  |  | celodenní strava – spotřební koš |
|  |  | položky smíšené stravy | houby |
|  |  |  | lesní plody |
|  |  |  | maso jateční |
|  |  |  | obiloviny |
|  |  |  | okopaniny |
|  |  |  | ovoce |
|  |  |  | potravinářské výrobky |
|  |  |  | ryby |
|  |  |  | vejce |
|  |  |  | zelenina |
|  |  |  | zemědělské plodinya) |
|  |  |  | zvěřina |
|  |  | léčiva | léčivé rostliny |
|  |  |  | výrobky z léčivých rostlin |
|  |  | krmiva | pícniny |
|  |  |  | siláž a senáž |
|  |  |  | krmiva ostatní |
|  |  |  | krmné směsi |
| vnitřní (radionuklid se již v lidském těle nachází a dostal se do těla požitím, vdechnutím nebo přes povrch těla) | lidské tělo | exkrety | moč |
|  |  |  | stolice |
|  |  |  | ostatní |
|  |  | vybrané orgány | štítná žláza |
|  |  |  | ostatní |
|  |  | celé tělo | uvnitř těla |
|  |  |  | povrch tělab) |
| zevní a vnitřní (pokud se dostane do lidského těla nebo potravního řetězce) | zvířata, předmětyc) |  | povrch |

Vysvětlivky:

a) Se zpracovávanou nebo zkrmovanou nadzemní částí plodiny za nehodové expoziční situace.

b) Povrchová kontaminace těla se měří za nehodové expoziční situace na uzávěrách.

c) Pouze na uzávěrách a hraničních přechodech v rámci nehodové expoziční situace.

Tabulka č. 2: Monitorování výpustí z pracovišť

| Radionuklid obsažený v monitorované položce může způsobit zevní nebo vnitřní ozáření (cesty vnitřního ozáření) | Členění monitorovaných položek |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. úroveň | 2. úroveň | 3. úroveň |
| zevní a vnitřní (při vdechnutí) | atmosféra | výpusti do ovzduší | vzácné plyny |
|  |  |  | aerosoly |
|  |  |  | jódy |
|  |  |  | tritium |
|  |  |  | uhlík-14 |
|  |  |  | celková aktivita alfa |
| zevní a vnitřní (při požití) | hydrosféra | výpusti do vodotečí | tritium |
|  |  |  | ostatní aktivační a štěpné produkty |
|  |  |  | celková aktivita alfa |
|  |  | výpusti do kanalizace pro veřejnou potřebu | jednotlivé vypouštěné radionuklidy |
|  |  |  | celková aktivita alfa |

“.

- Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 360/2016 Sb.

Podrobnosti k měření a vyhodnocování fyzikálních veličin v monitorovaných položkách

TABULKA č. 1: Podrobnosti k monitorovaným položkám měřeným a vyhodnocovaným v řídké síti

| Odběrové místo | Monitorovaná položka | Frekvence odběrů a měření | Měřená fyzikální veličina | Radionuklid | Nejmenší detekovatelná aktivita | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha – Bartoškova | aerosol | týden | objemová aktivita | 137Cs | 1x10-6 | Bq/m3 |
|  |  |  |  | 7Be | 1x10-4 | Bq/m3 |
| Moravský Svatý Ján | povrchová voda | měsíčně | objemová aktivita | 137Cs | 0,1 | Bq/l |
| Jesenice (Želivka) | pitná voda | měsíčně | objemová aktivita | 137Cs | 0,1 | Bq/l |
|  |  |  |  | 90Sr | 0,05 | Bq/l |
|  |  |  |  | 3H | 2 | Bq/l |
| Ostrava – Martinov | mléko | měsíčně | objemová aktivita | 137Cs | 0,1 | Bq/l |
|  |  |  |  | 90Sr | 0,05 | Bq/l |
|  |  |  |  | 40K | 1 | Bq/l |
| Praha a Středočeský kraj | smíšená strava | měsíčně | aktivita na dena) | 137Cs | 0,1 | Bq/den |
|  |  |  |  | 90Sr | 0,1 | Bq/den |
|  |  |  |  | 40K | 1 | Bq/den |

Vysvětlivky:

a) Aktivita v denní porci smíšené stravy pro 1 osobu vyjádřená v becquerelech na den (Bq/den).

Tabulka č. 2: Podrobnosti k monitorovaným položkám měřeným a vyhodnocovaným v teritoriální síti a havarijnímu monitorování v hraniční síti

A. Normální monitorování – monitorované položky charakterizující pole ionizujícího záření v teritoriální síti

| Monitorovaná položka | Monitorovací síť | Minimální počet měřicích míst nebo monitorovacích tras (zajišťuje)a) | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Rozsah měření nebo nejmenší detekovatelná hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ovzduší | síť včasného zjištění | 65 (SÚJB) | kontinuálněb) | příkon dávkového ekvivalentuc) | 50 nSv/h – 1 Sv/h |
|  | síť integrálního měření | 40 (SÚJB) | kontinuálně (čtvrtletní měření) | dávkový ekvivalent přepočtený na příkon dávkového ekvivalentud) | 50 nSv/h (0,03 mSv/čtvrtletí) |
|  | síť okamžitého měření | 8 (SÚJB) | měsíční | dávkový příkon | 50 nSv/h |
|  | síť monitorovacích tras: pozemní, letecká | 15e) (SÚJB), 1f) (SÚJB) | měsíční, 2 x ročně | dávkový příkon nebo příkon dávkového ekvivalentu | 50 nSv/h |

B. Normální monitorování – monitorované položky, ve kterých se stanovuje obsah radionuklidů v teritoriální síti

| Monitorovaná položka | Minimální počet odběrových nebo měřicích míst (zajišťuje) | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Radionuklid | Nejmenší detekovatelná aktivita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Síť odběrů vzorků ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |
| ovzduší – aerosoly | 11g) (SÚJB) | kontinuálně, týdenní vzorek | objemová aktivita | 137Cs | 1x10-6 Bq/m3 |
|  |  |  |  | 7Be | 1x10-3 Bq/m3 |
|  |  |  |  | 40K | 1x10-4 Bq/m3 |
|  |  |  |  | 131I | 1x10-5 Bq/m3 |
|  |  | kontinuálně, čtvrtletní vzorek | objemová aktivita | celková beta | 2x10-4 Bq/m3 |
| ovzduší – aerosoly | 1 (SÚJB) | kontinuálně, čtvrtletní vzorek | objemová aktivita | 90Sr | 1x10-7 Bq/m3 |
|  |  |  |  | 238Pu, 239,240Pu | 5x10-9 Bq/m3 |
| ovzduší – spady | 9 (SÚJB) | kontinuálně, měsíční vzorek | plošná aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/m2 |
|  |  |  |  | 7Be | 1 Bq/m2 |
|  |  |  |  | 40K | 1 Bq/m2 |
| půdy – půda a porost | 9h) (SÚJB) | ročně | plošná aktivita | 137Cs | 10 Bq/m2 |
|  |  |  | hmotnostní aktivita | přírodní radionuklidyi) | 10 Bq/kg |
| půdy – in situ | 9j) (SÚJB) | ročně | plošná aktivita | 137Cs | 1 000 Bq/m2 |
|  |  |  | hmotnostní aktivita | přírodní radionuklidyk) | 100 Bq/kg |
| voda - srážky | 3 (SÚJB) | měsíčně | objemová aktivita | 3H | 3 Bq/l |
| voda – úpravny vod | 7 (MŽP) | čtvrtletně | objemová aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/l |
|  | 7 (SÚJB) | čtvrtletně nebo ročně |  |  |  |
|  | 7 (MŽP) | čtvrtletně | objemová aktivita | 90Sr | 0,05 Bq/l |
|  | 2 (SÚJB) | čtvrtletně nebo ročně |  |  |  |
|  | 7 (MŽP) | čtvrtletně | objemová aktivita | 3H | 3 Bq/l |
|  | 2 (SÚJB) | čtvrtletně nebo ročně |  |  |  |
| voda – vodárenské nádrže | 7 (MŽP) | čtvrtletně | objemová aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/l |
|  |  |  |  | 3H | 3 Bq/l |
|  |  |  |  | celková beta | 0,05 Bq/l |
|  | 7 (MŽP) | ročně | objemová aktivita | 90Sr | 0,05 Bq/l |
| voda – vodní toky | 3 (MŽP) | čtvrtletně | objemová aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/l |
|  |  |  |  | celková beta | 0,05 Bq/l |
|  | 4 (MŽP) | čtvrtletně nebo týdně | objemová aktivita | 3H | 3 Bq/l |
|  | 3 (MŽP) | ročně | objemová aktivita | 90Sr | 0,05 Bq/l |
| kaly – vodárenský kal | 5 (MŽP) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 1 Bq/kg |
| sedimenty – sedimenty z vodních toků | 5 (MŽP) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 1 Bq/kg |
| Síť přímého měření ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |
| voda – povrchová voda | 1 (SÚJB) | Kontinuálněl) | objemová aktivita | 137Cs | 10 Bq/l |
| Síť odběru vzorků POTRAVNÍHO ŘETĚZCE |  |  |  |  |  |
| mléko – různé druhy | 50 (MZe) | ročně | objemová aktivita nebo hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/l (Bq/kg) |
| mléko kravské – sušené | 7 (SÚJB) | pololetně | objemová aktivita nebo hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/l (Bq/kg) |
|  |  |  |  | 90Sr | 0,05 Bq/l (Bq/kg) |
| mléko kravské – konzumní | 7 (SÚJB) | čtvrtletně nebo pololetně | objemová aktivita nebo hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/l (Bq/kg) |
|  | 1 (SÚJB) | čtvrtletně |  | 90Sr | 0,05 Bq/l (Bq/kg) |
| maso – hovězí | 50 (MZe) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
|  | 2 (SÚJB) | čtvrtletně |  |  |  |
| maso – vepřové | 50 (MZe) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
|  | 2 (SÚJB) | čtvrtletně |  |  |  |
| maso – drůbeží | 50 (MZe) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
|  | 2 (SÚJB) | čtvrtletně |  |  |  |
| položky smíšené stravy – zvěřina | 115 (MZe) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
|  | 5 (SÚJB) |  |  |  |  |
| položky smíšené stravy – ryby | 15 (MZe) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
|  | 5 (MŽP) |  |  |  |  |
|  | 10 (SÚJB) |  |  |  |  |
| položky smíšené stravy – králičí maso | 5 (MZe) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
| položky smíšené stravy – med | 15 (MZe) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
| položky smíšené stravy – okopaniny (brambory) | 6 (MZe) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
|  | 7 (SÚJB) | pololetně |  |  |  |
| položky smíšené stravy – obiloviny | 6 (MZe) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
|  | 28 (SÚJB) | ročně |  |  |  |
| položky smíšené stravy – pečivo | 2 (MZe) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
| položky smíšené stravy – zelenina | 5 (MZe) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
|  | 28 (SÚJB) |  |  |  |  |
| položky smíšené stravy – ovoce | 5 (MZe) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
|  | 7 (SÚJB) | pololetně |  |  |  |
| položky smíšené stravy – lesní plody | 15 (MZe) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
|  | 7 (SÚJB) |  |  |  |  |
| položky smíšené stravy – houby | 30 (MZe) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
|  | 7 (SÚJB) |  |  |  |  |
| položky smíšené stravy – potravinářské výrobky (mouka, vločky) | 14 (SÚJB) | pololetně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
| smíšená strava – celodenní spotřební koš | 14 (SÚJB) | pololetně nebo ročně | aktivita na denm) | 137Cs | 0,1 Bq/den |
|  | 14 (SÚJB) |  |  | 90Sr | 0,05 Bq/den |
| krmiva | 50 (MZe) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
| Síť měření LIDSKÉHO TĚLA |  |  |  |  |  |
| celé tělo | 30 (SÚJB) | ročně | aktivita | 137Cs | 50 Bq |
| exkrety – moč | 70 (SÚJB) | ročně | aktivita na denn) | 137Cs | 0,05 Bq/den |

Vysvětlivky:

a) Zajišťuje odpovědný správní orgán: SÚJB – Státní úřad pro jadernou bezpečnost, MŽP – ministerstvo životního prostředí, MZe – Ministerstvo zemědělství.

b) Vzorkovací interval je obvykle 10 minu, v případě potřeby lze zkrátit. Z vybraných měřicích míst se předává meteorologická informace s frekvencí 1 hodina.

c) Příkon fotonového nebo prostorového dávkového ekvivalentu.

d) Dávkový ekvivalent za monitorované období se přepočítává na průměrný příkon fotonového nebo prostorového dávkového ekvivalentu za hodinu.

e) Trasa pozemního monitorování obsahuje stovky až tisíce měřicích míst.

f) Trasa leteckého monitorování obsahuje tisíce měřicích míst.

g) V každé monitorované oblasti je umístěno alespoň 1 odběrové místo.

h) V rámci cvičení mobilních skupin nebo na pokyn Úřadu do 30. 9.

i) Vyhodnocují se přírodní radionuklidy zjistitelné spektrometrií gama záření. Především se vyhodnocuje 40K.

j) V rámci cvičení mobilních skupin nebo na pokyn Úřadu do 30. 9.

k) Vyhodnocují se přírodní radionuklidy zjistitelné spektrometrií gama záření. Především se vyhodnocuje 40K.

l) Integrační doba 1 h.

m) Aktivita na den vyjádřená jako aktivita v Bq/den v jedné porci celodenní stravy pro jednu osobu.

n) Aktivita na den vyjádřená jako aktivita v Bq/den ve vzorku exkretů sbíraných 24 hodin jednou osobou.

C. Havarijní monitorování – monitorované položky charakterizující pole ionizujícího záření v teritoriální a hraničních sítích

| Monitorovaná položka | Monitorovací síť | Minimální počet měřicích míst | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Rozsah měření nebo nejmenší detekovatelná hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ovzduší | síť včasného zjištění | 65 | kontinuálně | příkon dávkového ekvivalentu | 50 nSv/h – 1 Sv/h |
|  | síť integrálního měření | 40 | kontinuálně (čtvrtletní měření)a) | dávkový ekvivalent přepočtený na příkon dávkového ekvivalentu | od 50 nSv/h |
|  | síť okamžitého měření | pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení | pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení | dávkový příkon | 50 nSv/h – 1 Sv/h |
|  | síť monitorovacích tras | pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení | pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení | dávkový příkon nebo příkon dávkového ekvivalentu | 50 nSv/h – 1 Sv/h |

D. Havarijní monitorování – monitorované položky, ve kterých se stanovuje obsah radionuklidů v teritoriální a hraničních sítích

| Monitorovaná položka | Minimální počet měřicích nebo odběrových místb) | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Radionuklidc) | Nejmenší detekovatelná aktivitad) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Síť odběrů vzorků ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |
| ovzduší – aerosoly | 11 | 24 hodiny | objemová aktivita | zjištěné radionuklidy | 1x10-5 Bq/m3 pro 137Cs |
| ovzduší – plynné formy | 11 | 24 hodiny | objemová aktivita | 131I | 1x10-4 Bq/m3 |
| ovzduší – spady (včetně dešťové vody a sněhu) | 8 | 168 hodin | plošná aktivita nebo objemová aktivita | zjištěné radionuklidy | 1 Bq/m2 pro 137Cs 50 Bq/l pro 3H |
| půdy – půda a porost | 0 | podle určení rozsahu a způsobu zapojení | plošná aktivita | zjištěné radionuklidy | 100 Bq/m2 pro 137Cs |
| půdy – porost a sníh | 0 | podle určení rozsahu a způsobu zapojení | plošná aktivita | zjištěné radionuklidy | 100 Bq/m2 pro 137Cs |
| půdy – in situ | 0 | podle určení rozsahu a způsobu zapojení | plošná aktivita | zjištěné radionuklidy | 1 000 Bq/m2 pro 137Cs |
| voda – povrchová voda | 0 | 168 hodin | objemová aktivita | zjištěné radionuklidy | 10 Bq/l pro 137Cs a 131I, 50 Bq/l pro 3H |
| voda – pitná voda | 0 | 168 hodin | objemová aktivita | zjištěné radionuklidy | 10 Bq/l pro 137Cs a 131I, 50 Bq/l pro 3H |
| Síť přímého měření ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |
| voda – povrchová voda | 1 | Kontinuálněe) | objemová aktivita | 137Cs | 10 Bq/l |
| Síť odběrů vzorků POTRAVNÍHO ŘETĚZCE |  |  |  |  |  |
| Mlékof) | 0 | 24 hodiny | objemová aktivita nebo hmotnostní aktivita | zjištěné radionuklidy | 10 Bq/l (Bq/kg) pro 137Cs a 131I |
| položky smíšené stravyg) | 0 | 168 hodin | hmotnostní aktivita | zjištěné radionuklidy | 10 Bq/kg pro 137Cs a 131I |
| smíšená strava – celodenní strava – spotřební koš | 0 | podle určení rozsahu a způsobu zapojení | aktivita na den | zjištěné radionuklidy | 10 Bq/den pro 137Cs a 131I |
| krmiva (zkrmovaná nadzemní část) | 0 | 168 hodin | hmotnostní aktivita | zjištěné radionuklidy | 10 Bq/kg pro 137Cs a 131I |
| léčivé byliny, dovážené potraviny, další monitorované položkyh) | 0 | podle určení rozsahu a způsobu zapojení | hmotnostní aktivita | zjištěné radionuklidy | 10 Bq/kg pro 137Cs a 131I |
| Síť měření LIDSKÉHO TĚLA |  |  |  |  |  |
| celé tělo | 0 | 24 hodiny | aktivita | zjištěné radionuklidy | 100 Bq pro 137Cs |
| vybrané orgány – štítná žláza | 0 | 24 hodiny | aktivita | 131I | 500 Bq |
| povrch tělai) | 0 | podle určení rozsahu a způsobu zapojení | plošná aktivita | zjištěné radionuklidy | 10 Bq/cm2 pro 137Cs |
| Síť uzávěr |  |  |  |  |  |
| povrch těla zvířat, objektů, předmětů | 0 | podle určení rozsahu a způsobu zapojení | plošná aktivita | zjištěné radionuklidy | 10 Bq/cm2 pro 137Cs |

Vysvětlivky:

a) Období lze dle potřeby zkrátit, měření slouží k upřesnění dávek v rámci nehodové expoziční situace.

b) Nula ve sloupci minimální počet odběrových míst znamená, že odběrová místa budou součástí určení rozsahu a způsobu zapojení.

c) Radionuklidy mohou být různé v závislosti na místě a průběhu nehodové expoziční situace.

d) Nejmenší detekovatelná hodnota měřené fyzikální veličiny při měření na 30 % HPGe detektoru po dobu 300 sekund pro vzorek o hmotnosti 500 gramů je dosažitelná na úrovni10 Bq/kg nebo Bq/l.

e) Integrační doba 1 h.

f) Přednostně surové nebo konzumní mléko.

g) Položky smíšené stravy budou součástí určení rozsahu a způsobu zapojení podle roční doby, podle nastalé nehodové expoziční situace a předpokládané kontaminace jednotlivých položek.

h) Další monitorované položky budou součástí určení rozsahu a způsobu zapojení podle roční doby, podle nastalé nehodové expoziční situace a předpokládané kontaminace jednotlivých položek.

i) Měření ve sběrných místech zřizovaných dle potřeby na hranicích ČR, nebo na hranici uzavřené oblasti, zasažené nehodovou expoziční situací.

Tabulka č. 3: Podrobnosti k monitorovaným položkám měřeným a vyhodnocovaným v lokální síti okolí pracoviště s energetickým jaderným zařízením

A. Normální monitorování – monitorované položky charakterizující pole ionizujícího záření

| Monitorovaná položka | Monitorovací síť | Minimální počet měřicích míst v lokalitě (zajišťuje) | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Rozsah měření nebo nejmenší detekovatelná hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ovzduší | síť včasného zjištění – teledozimetrický systém | 16a) (provozovatel) 16b) (provozovatel) | kontinuálně | příkon dávkového ekvivalentuc) | 50 nSv/h – 1 Sv/h |
|  | síť integrálního měření | 40 (provozovatel) 10 (SÚJB) | kontinuálně (čtvrtletní měření) | dávkový ekvivalent přepočtený na příkon dávkového ekvivalentud) | od 50 nSv/h (0,05 mSv/čtvrtletí) |
|  | síť okamžitého měření | 5e) (provozovatel) | čtvrtletně | dávkový příkon | od 50 nSv/h |
|  | síť monitorovacích tras | 1 (provozovatel) 1 (SÚJB) | čtvrtletně | dávkový příkon nebo příkon dávkového ekvivalentu | od 50 nSv/h |

B. Normální monitorování – monitorované položky, ve kterých se stanovuje obsah radionuklidů

| Monitorovaná položka | Minimální počet odběrových nebo měřicích míst (zajišťuje) | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Radionuklid | Nejmenší detekovatelná aktivita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Síť odběrů vzorků ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |
| ovzduší – aerosoly | 5f) (provozovatel) | kontinuálně, týdenní vzorek | objemová aktivita | 137Cs | 3x10-6 Bq/m3 |
|  |  |  |  | 7Be | 1x10-3 Bq/m3 |
|  |  |  |  | 40K | 1x10-4 Bq/m3 |
|  |  |  |  | 131I | 1x10-5 Bq/m3 |
| ovzduší – aerosoly | 5 (provozovatel) | kontinuálně, čtvrtletní nebo roční vzorekg) | objemová aktivita | 90Sr | 1x10-6 Bq/m3 |
|  |  |  |  | 238Pu a 239,240Pu | 1x10-7 Bq/m3 |
| ovzduší – plynné formy | 1h) (provozovatel) | kontinuálně, týdenní vzorek | objemová aktivita | 131I | 5x10-4 Bq/m3 |
| ovzduší – spady | 4 (provozovatel) 2 (SÚJB) | kontinuálně, měsíční vzoreki) | plošná aktivita | 137Cs | 0,5 Bq/m2 |
|  |  |  |  | 7Be | 1 Bq/m2 |
|  |  |  |  | 40K | 1 Bq/m2 |
| půdy – půda a porost | 4 (provozovatel)j) 1 (SÚJB) | ročně | plošná aktivita | 137Cs | 10 Bq/m2 |
|  |  |  | hmotnostní aktivita | přírodní radionuklidyk) | 10 Bq/kg |
| půdy – in situ | 4 (provozovatel) | čtvrtletně | plošná aktivita | 137Cs | 1000 Bq/m2 |
|  | 1 (SÚJB) | ročně |  |  |  |
|  | 4 (provozovatel) | čtvrtletně | hmotnostní aktivita | přírodní radionuklidyl) | 100 Bq/kg |
|  | 1 (SÚJB) | ročně |  |  |  |
| voda – srážková voda | 3 (provozovatel) 2 (SÚJB) | měsíčně | objemová aktivita | 3H | 3 Bq/l |
| voda – povrchová voda | 5 (provozovatel) | měsíčně nebo čtvrtletněm) | objemová aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/l |
|  | 10 (SÚJB) | čtvrtletně nebo ročně |  |  |  |
|  | 5 (provozovatel) | měsíčně nebo čtvrtletněm) | objemová aktivita | 3H | 3 Bq/l |
|  | 10 (SÚJB) | měsíčně nebo ročně |  |  |  |
|  | 3 (provozovatel) | ročně | objemová aktivita | 90Sr | 0,05 Bq/l |
| voda – pitná voda | 2 studny, 2 veřejný vodovod (provozovatel) | měsíčně nebo ročněn) | objemová aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/l |
|  | 1 veřejný vodovod (SÚJB) | čtvrtletně |  |  |  |
|  | 2 studny, 2 veřejný vodovod (provozovatel) | měsíčně nebo ročně n) | objemová aktivita | 3H | 3 Bq/l |
|  | 1 veřejný vodovod (SÚJB) | čtvrtletně |  |  |  |
|  | 2 veřejný vodovod (provozovatel) | ročně | objemová aktivita | 90Sr | 0,05 Bq/l |
| voda – podzemní voda | 10 (provozovatel) | ročně | objemová aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/l |
|  | 10 (provozovatel) | čtvrtletně | objemová aktivita | 3H | 3 Bq/l |
|  | 4 (SÚJB) | ročně |  |  |  |
| Síť přímého měření ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |
| voda – povrchová voda | 1 (SÚJB) | kontinuálněo) | objemová aktivita | 137Cs | 10 Bq/l |
| Síť odběrů vzorků POTRAVNÍHO ŘETĚZCE |  |  |  |  |  |
| mléko | 1 (provozovatel) | 14denně | objemová aktivita nebo hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,2 Bq/l (Bq/kg) |
|  | 1 (SÚJB) | čtvrtletně |  |  |  |
|  | 1 (provozovatel) | ročně | objemová aktivita nebo hmotnostní aktivita | 90Sr | 0,05 Bq/l (Bq/kg) |
| položky smíšené stravy – ryby | 1 (provozovatel) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
| položky smíšené stravy – obiloviny | 2 (provozovatel) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
|  | 3 (SÚJB) |  |  |  |  |
| položky smíšené stravy – ovoce | 1 (provozovatel) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
|  | 2 (SÚJB) |  |  |  |  |
| položky smíšené stravy – zelenina | 1 (provozovatel) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
|  | 2 (SÚJB) |  |  |  |  |
| položky smíšené stravy – lesní plody | 1 (provozovatel) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
|  | 1 (SÚJB) |  |  |  |  |
| položky smíšené stravy – houby | 2 (SÚJB) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
| položky smíšené stravy – potravinářské výrobky (med) | 1 (SÚJB) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
| krmiva | 1 (provozovatel) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
|  | 1 (SÚJB) | čtvrtletně |  |  |  |

Vysvětlivky:

a) Měřicí místa na hranici střeženého prostoru, přičemž ve výseči, jejíž střed se nachází v geometrickém středu energetického jaderného zařízení a jejíž velikost je 22,5°, je umístěno alespoň 1 měřicí místo.

b) Měřicí místa vně střeženého prostoru v zóně havarijního plánování, přičemž ve výseči, jejíž střed se nachází v geometrickém středu energetického jaderného zařízení a jejíž velikost je 22,5°, je umístěno alespoň 1 měřicí místo.

c) Příkon fotonového nebo prostorového dávkového ekvivalentu.

d) Dávkový ekvivalent za monitorované období se přepočítává na průměrný příkon fotonového nebo prostorového dávkového ekvivalentu za hodinu.

e) Měřicí místa ve staničkách radiační kontroly okolí.

f) Jedno odběrové místo ve střeženém prostoru, ostatní v zóně havarijního plánování ve staničkách radiační kontroly okolí. Měří se spojený vzorek ze všech odběrových míst dané lokality energetického jaderného zařízení, pouze při překročení vyšetřovací úrovně se měří jednotlivé aerosolové filtry.

g) Spojený vzorek z týdenních odběrů ze všech odběrových míst za dané období.

h) Vybrané odběrové místo ve staničce radiační kontroly okolí v zóně havarijního plánování.

i) Provozovatel pracoviště zajišťuje měření spojeného vzorku z několika odběrových míst.

j) Odběrová místa ve staničkách radiační kontroly okolí.

k) Vyhodnocují se přírodní radionuklidy zjistitelné spektrometrií gama záření. Především se vyhodnocuje 40K.

l) Vyhodnocují se přírodní radionuklidy zjistitelné spektrometrií gama záření. Především se vyhodnocuje 40K.

m) Měsíčně místo ovlivněné výpustí, čtvrtletně místo neovlivněné výpustí.

n) Veřejný vodovod měsíčně, studna ročně.

o) Integrační doba 1 h.

C. Havarijní monitorování – monitorované položky charakterizující pole ionizujícího záření

| Monitorovaná položka | Monitorovací síť | Minimální počet měřicích místa) | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Rozsah měření nebo nejmenší detekovatelná hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ovzduší | síť včasného zjištění – teledozimetrický systém | 16b) 16c) | kontinuálně | příkon dávkového ekvivalentu | 50 nSv/h – 1 Sv/h |
|  | síť integrálního měření | 40 | kontinuálně (čtvrtletní měření)d) | dávkový ekvivalent přepočtený na příkon dávkového ekvivalentu | od 50 nSv/h |
|  | síť okamžitého měření | 0 | 2 hodiny | dávkový příkon | od 50 nSv/h |
|  | síť monitorovacích tras | 16e) | 6 hodin | dávkový příkon nebo příkon dávkového ekvivalentu | od 50 nSv/h |

D. Havarijní monitorování – monitorované položky, ve kterých se stanovuje obsah radionuklidů

| Monitorovaná položka | Minimální počet odběrových nebo měřicích místf) | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Radionuklidg) | Nejmenší detekovatelná aktivita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Síť odběrů vzorků ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |
| ovzduší – aerosoly | 5 | 6 hodin | objemová aktivita | zjištěné radionuklidy | 0,1 Bq/m3 pro 137Cs |
| ovzduší – plynné formy | 1 | 6 hodin | objemová aktivita | 131I | 0,1 Bq/m3 |
| ovzduší – spady (včetně srážkové vody a sněhu) | 5 | 168 hodin | plošná aktivita nebo objemová aktivita | zjištěné radionuklidy | 0,5 Bq/m2 pro 137Cs 50 Bq/l pro 3H |
| půdy – půda a porost, popř. porost a sníh | 1 | 6 hodin | plošná aktivita nebo hmotnostní aktivita | zjištěné radionuklidy | 10 Bq/m2 (Bq/kg) pro 137Cs |
| půdy – in situ | 5 | podle určení rozsahu a způsobu zapojení | plošná aktivita | zjištěné radionuklidy | 500 Bq/m2 pro 137Cs |
| voda – povrchová voda | 1h) | 6 hodin | objemová aktivita | zjištěné radionuklidy | 10 Bq/l pro 137Cs 50 Bq/l pro 3H |
| voda – pitná voda | 0 | 6 hodin | objemová aktivita | zjištěné radionuklidy | 10 Bq/l pro 137Cs 50 Bq/l pro 3H |
| Síť přímého měření ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |
| voda – povrchová voda | 1 | kontinuálněi) | objemová aktivita | 137Cs | 10 Bq/l |
| Síť odběrů vzorků POTRAVNÍHO ŘETĚZCE |  |  |  |  |  |
| mléko | 1 | 12 hodin | objemová aktivita | zjištěné radionuklidy | 5 Bq/l pro 137Cs |
| položky smíšené stravyj) | 0 | podle určení rozsahu a způsobu zapojení | hmotnostní aktivita | zjištěné radionuklidy | 10 Bq/kg pro 137Cs |
| krmiva (zkrmovaná nadzemní část) | 1 | 12 hodin | hmotnostní aktivita | zjištěné radionuklidy | 10 Bq/kg pro 137Cs |

Vysvětlivky:

a) Nula ve sloupci minimální počet odběrových míst znamená, že odběrová místa budou součástí určení rozsahu a způsobu zapojení a budou stanovena operativně podle předpokládaného nebo skutečného úniku.

b) Měřicí místa na hranici střeženého prostoru, přičemž ve výseči, jejíž střed se nachází v geometrickém středu energetického jaderného zařízení a jejíž velikost je 22,5°, je umístěno alespoň 1 měřicí místo.

c) Měřicí místa vně střeženého prostoru v zóně havarijního plánování, přičemž ve výseči, jejíž střed se nachází v geometrickém středu energetického jaderného zařízení a jejíž velikost je 22,5°, je umístěno alespoň 1 měřicí místo.

d) Období lze dle potřeby zkrátit, výměna dozimetrů probíhá po ukončení úniku.

e) V zóně havarijního plánování je 16 monitorovacích tras, každá z nich pokrývá jednu výseč cca 22,5°, v závislosti na směru větru jsou monitorovány ohrožené výseče.

f) Nula ve sloupci minimální počet odběrových míst znamená, že odběrová místa budou součástí určení rozsahu a způsobu zapojení a budou stanovena operativně podle předpokládaného nebo skutečného úniku.

g) Radionuklidy mohou být různé v závislosti na místě a průběhu nehodové expoziční situace.

h) Odběrové místo pod zaústěním odpadního kanálu.

i) Integrační doba 1 h.

j) Položky smíšené stravy budou součástí určení rozsahu a způsobu zapojení podle roční doby, podle osevního plánu, podle nastalé nehodové expoziční situace a předpokládané kontaminace jednotlivých položek

Tabulka č. 4: Podrobnosti k monitorovaným položkám měřeným a vyhodnocovaným v lokální síti okolí pracoviště s výzkumným reaktorem

A. Normální monitorování – monitorované položky charakterizující pole ionizujícího záření

| Monitorovaná položka | Monitorovací síť | Minimální počet měřicích míst | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Rozsah měření nebo nejmenší detekovatelná hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ovzduší | síť integrálního měření | 18 (provozovatel) | kontinuálně (čtvrtletní měření) | dávkový ekvivalent přepočtený na příkon dávkového ekvivalentua) | od 50 nSv/h (0,05 mSv/čtvrtletí) |

B. Normální monitorování – monitorované položky, ve kterých se stanovuje obsah radionuklidů

| Monitorovaná položka | Minimální počet odběrových míst (zajišťuje) | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Radionuklid | Nejmenší detekovatelná hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Síť odběrů vzorků ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |
| ovzduší – aerosoly | 1 (provozovatel) | kontinuálně týdenní vzorek | objemová aktivita | 137Cs | 3x10-6 Bq/m3 |
|  |  |  |  | 7Be | 1x10-3 Bq/m3 |
|  |  |  |  | 40K | 1x10-4 Bq/m3 |
|  |  |  |  | 131I | 5x10-5 Bq/m3 |
| ovzduší – spady | 1 (provozovatel) | kontinuálně, měsíční vzorek | plošná aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/m2 |
|  |  |  |  | 7Be | 1 Bq/m2 |
|  |  |  |  | 40K | 1 Bq/m2 |
| voda – vodní toky | 2 (provozovatel) | operativně | objemová aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/l |
|  | 2 (SÚJB) | čtvrtletně |  |  |  |
|  | 2 (provozovatel) | operativně | objemová aktivita | 3H | 3 Bq/l |
|  | 2 (SÚJB) | čtvrtletně |  |  |  |
| voda – podzemní voda | 4 (provozovatel) | čtvrtletně | objemová aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/l |
|  |  |  |  | 3H | 3 Bq/l |

C. Havarijní monitorování – monitorované položky charakterizující pole ionizujícího záření

| Monitorovaná položka | Monitorovací síť | Minimální počet měřicích místb) | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Rozsah měření nebo nejmenší detekovatelná hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ovzduší | síť integrálního měření | 18 | kontinuálně – čtvrtletní měřeníc) | dávkový ekvivalent přepočtený na příkon dávkového ekvivalentu | od 50 nSv/h (0,05 mSv/čtvrtletí) |
|  | síť monitorovacích tras | 1 | 6 hodin | dávkový příkon nebo příkon dávkového ekvivalentu | od 50 nSv/h |
|  | síť okamžitého měření | 0 | pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení | dávkový příkon | od 50 nSv/h |

D. Havarijní monitorování – monitorované položky, ve kterých se stanovuje obsah radionuklidů

| Monitorovaná položka | Minimální počet odběrových místd) | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Radionuklide) | Nejmenší detekovatelná hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Síť odběrů vzorků ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |
| ovzduší – aerosoly | 1 | 6 hodin | objemová aktivita | zjištěné radionuklidy | 0,1 Bq/m3 pro 137Cs |
| ovzduší – plynné formy | 1 | 6 hodin | objemová aktivita | 131I | 0,1 Bq/m3 |
| ovzduší – spady (včetně srážkové vody a sněhu) | 1 | 168 hodin | plošná aktivita nebo objemová aktivita | zjištěné radionuklidy | 0,5 Bq/m2 pro 137Cs 50 Bq/l pro 3H |
| půdy – půda a porost, popř. porost a sníh | 1 | 6 hodin | plošná aktivita nebo hmotnostní aktivita | zjištěné radionuklidy | 10 Bq/m2 (Bq/kg) pro 137Cs |
| půdy – in situ | 1 | pouze po určení rozsahu a způsobu zapojení | plošná aktivita | zjištěné radionuklidy | 500 Bq/m2 pro 137Cs |
| voda – povrchová voda | 1f) | 6 hodin | objemová aktivita | zjištěné radionuklidy | 10 Bq/l pro 137Cs 50 Bq/l pro 3H |
| voda – pitná voda | 0 | 6 hodin | objemová aktivita | zjištěné radionuklidy | 10 Bq/l pro 137Cs 50 Bq/l pro 3H |

Vysvětlivky:

a) Dávkový ekvivalent za monitorované období se přepočítává na průměrný příkon fotonového nebo prostorového dávkového ekvivalentu za hodinu.

b) Nula ve sloupci minimální počet odběrových míst znamená, že odběrová místa budou součástí určení rozsahu a způsobu zapojení a budou stanovena operativně podle předpokládaného nebo skutečného úniku.

c) Období lze dle potřeby zkrátit.

d) Nula ve sloupci minimální počet odběrových míst znamená, že odběrová místa budou součástí určení rozsahu a způsobu zapojení a budou stanovena operativně podle předpokládaného nebo skutečného úniku.

e) Radionuklidy mohou být různé v závislosti na místě a průběhu nehodové expoziční situace.

f) Odběrové místo pod zaústěním odpadního kanálu.

Tabulka č. 5: Podrobnosti k monitorovaným položkám měřeným a vyhodnocovaným v lokální síti okolí jiného pracoviště IV. kategorie, než je uvedeno v tabulkách č. 3 a 4, a okolí uzavřeného úložiště radioaktivních odpadů

A. Normální monitorování – monitorované položky charakterizující pole ionizujícího záření

| Monitorovaná položka | Monitorovací síť | Minimální počet měřicích míst | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Rozsah měření nebo nejmenší detekovatelná hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ovzduší | síť integrálního měření | 4a) | kontinuálně (čtvrtletní měření) | dávkový ekvivalent přepočtený na příkon dávkového ekvivalentub) | od 50 nSv/h (0,05 mSv/čtvrtletí) |

B. Normální monitorování – monitorované položky, ve kterých se stanovuje obsah radionuklidů

| Monitorovaná položka | Minimální počet odběrových míst | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Radionuklid | Nejmenší detekovatelná hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Síť odběrů vzorků ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |
| voda – vodní toky | 3 (ÚRAO Bratrství) | čtvrtletně | objemová aktivita | 226Ra | 0,03 Bq/l |
|  |  |  |  | 232Th | 0,004 Bq/l |
|  |  |  | koncentrace | U | 0,01 mg/l |
| voda – povrchová voda | 2 vodní tok 1 jezero (ÚRAO Richard) | čtvrtletně | objemová aktivita | 3H, 14C | 3 Bq/l |
|  |  |  |  | 60Co,137Cs | 0,1 Bq/l |
|  |  |  |  | 241Am | 1 Bq/l |
|  |  |  |  | celková alfa | 0,1 Bq/l |
|  |  |  |  | celková beta | 0,1 Bq/l |
| voda – vodní toky | 3 (ÚRAO Hostim) | ročně | objemová aktivita | 3H, 14C | 3 Bq/l |
|  |  |  |  | 60Co,137Cs | 0,1 Bq/l |
|  |  |  |  | 241Am | 1 Bq/l |
|  |  |  |  | celková alfa | 0,1 Bq/l |
|  |  |  |  | celková beta | 0,1 Bq/l |
| voda – pitná voda | 2 studny (ÚRAO Richard) | čtvrtletně | objemová aktivita | 3H, 14C | 3 Bq/l |
|  |  |  |  | 60Co,137Cs | 0,1 Bq/l |
|  |  |  |  | 241Am | 1 Bq/l |
|  |  |  |  | celková alfa | 0,1 Bq/l |
|  |  |  |  | celková beta | 0,1 Bq/l |
| voda – pitná voda | 1 studna (ÚRAO Hostim) | ročně | objemová aktivita | 3H, 14C | 3 Bq/l |
|  |  |  |  | 60Co,137Cs | 0,1 Bq/l |
|  |  |  |  | 241Am | 1 Bq/l |
|  |  |  |  | celková alfa | 0,1 Bq/l |
|  |  |  |  | celková beta | 0,1 Bq/l |
| voda – podzemní voda | 9 (ÚRAO Richard) | čtvrtletně | objemová aktivita | 3H, 14C | 3 Bq/l |
|  |  |  |  | 60 Co,137Cs | 0,1 Bq/l |
|  |  |  |  | 241Am | 1 Bq/l |
|  |  |  |  | celková alfa | 0,1 Bq/l |
|  |  |  |  | celková beta | 0,1 Bq/l |
| voda – podzemní voda | 3 (ÚRAO Hostim) | ročně | objemová aktivita | 3H, 14C | 3 Bq/l |
|  |  |  |  | 60 Co,137Cs | 0,1 Bq/l |
|  |  |  |  | 241Am | 1 Bq/l |
|  |  |  |  | celková alfa | 0,1 Bq/l |
|  |  |  |  | celková beta | 0,1 Bq/l |
| voda – podzemní voda | 6 (ÚRAO Dukovany) | čtvrtletně | objemová aktivita | 3H | 3 Bq/l |
|  |  |  |  | 54Mn, 58Co, 60Co, 90Sr, 110mAg, 137Cs | 0,1 Bq/l |

Vysvětlivky:

a) Týká se pracoviště s jaderným zařízením.

b) Dávkový ekvivalent za monitorované období se přepočítává na průměrný příkon fotonového nebo prostorového dávkového ekvivalentu za hodinu.

Tabulka č. 6: Podrobnosti k monitorovaným položkám měřeným a vyhodnocovaným v lokální síti okolí pracoviště III. kategorie, kde se provádějí činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu nebo činnosti související s využíváním podzemní vody v radonových lázních

A. Normální monitorování – monitorované položky charakterizující pole ionizujícího záření

| Monitorovaná položka | Monitorovací síť | Minimální počet měřicích míst | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Rozsah měření nebo nejmenší detekovatelná hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ovzduší | síť integrálního měření | 2 | kontinuálně (čtvrtletní měření) | dávkový ekvivalent přepočtený na příkon dávkového ekvivalentua) | od 50 nSv/h (50 mSv/čtvrtletí) |

B. Normální monitorování – monitorované položky, ve kterých se stanovuje obsah radionuklidů

| Monitorovaná položka | Minimální počet odběrových míst | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Radionuklid | Nejmenší detekovatelná hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Síť odběrů vzorků ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |
| ovzduší – spady | 1 | kontinuálně, měsíční vzorek | plošná aktivita | 226Ra | 2 Bq/m2 |
|  |  |  | plošná koncentrace | UNAT | 0,2 mg/m2 |
| ovzduší – aerosoly | 2 | měsíc | celková objemová aktivita alfa | směs dlouhodobých radionuklidů uran-radiové rozpadové řady | 0,001 Bq/m3 |
| ovzduší – plynné formy | 2 | měsíc | EOAR | 222Rn | 5 Bq/m3 |
| ovzduší – plynné formyb) | 1 | měsíčně | EOAR | 222Rn | 5 Bq/m3 |
| voda – vodní toky | 1 | měsíčně | objemová aktivita | 226Ra | 0,03 Bq/l |
|  |  |  | koncentrace | UNAT | 0,01 mg/l |
| voda – podzemní voda | 1 | měsíčně | objemová aktivita | 226Ra | 0,03 Bq/l |
|  |  |  | koncentrace | UNAT | 0,01 mg/l |
| voda – vodní tokyb) | 4 | čtvrtletně | objemová aktivita | 226Ra | 0,03 Bq/l |
|  |  |  | koncentrace | UNAT | 0,01 mg/l |
| sedimenty z vodních tokůb) | 3 | pololetně | hmotnostní aktivita | 226Ra | 5 Bq/kg |
|  |  |  |  | 238U | 30 Bq/kg |

Vysvětlivky:

a) Dávkový ekvivalent za monitorované období se přepočítává na průměrný příkon fotonového nebo prostorového dávkového ekvivalentu za hodinu.

b) Pracoviště, kde se provádějí činnosti související s využíváním podzemní vody v radonových lázních.

Tabulka č. 7: Podrobnosti k monitorovaným položkám měřeným a vyhodnocovaným v lokální síti odvalu, odkaliště nebo jiného zbytku po činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu nebo po jiné hornické činnosti doprovázené výskytem radioaktivního nerostu

A. Normální monitorování – monitorované položky charakterizující pole ionizujícího záření

| Monitorovaná položka | Monitorovací síť | Minimální počet měřicích míst | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Rozsah měření nebo nejmenší detekovatelná hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ovzduší | síť integrálního měření | 1 | Kontinuálněa) (čtvrtletní měření) nebo operativně (1× při probíhajících pracích) | dávkový ekvivalent přepočtený na příkon dávkového ekvivalentu | od 50 nSv/h (50 mSv/čtvrtletí) |

B. Normální monitorování – monitorované položky, ve kterých se stanovuje obsah radionuklidů

| Monitorovaná položka | Minimální počet odběrových míst | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Radionuklid | Nejmenší detekovatelná hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Síť odběru vzorků ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |
| ovzduší – aerosoly | 1 | operativně (1× při probíhajících pracích) | celková objemová aktivita alfa | směs dlouhodobých radionuklidů uran-radiové rozpadové řady | 0,001 Bq/m3 |
| ovzduší – plynné formy | 1 | operativně (1× při probíhajících pracích) | EOAR | 222Rn | 5 Bq/m3 |
| voda – podzemní vodab) | 1 | ročně | objemová aktivita | 226Ra | 0,03 Bq/l |
|  |  |  | koncentrace | UNAT | 0,01 mg/l |
| voda – povrchová vodac) | 1 | ročně | objemová aktivita | 226Ra | 0,03 Bq/l |
|  |  |  | koncentrace | UNAT | 0,01 mg/l |

Vysvětlivky:

a) Dávkový ekvivalent za monitorované období se přepočítává na průměrný příkon fotonového nebo prostorového dávkového ekvivalentu za hodinu. Pokud již v místě, kde se nachází daná lokální síť, není prováděna žádná činnost související se získáváním radioaktivního nerostu, postačuje kontrola přenosným přístrojem jedenkrát ročně.

b) Ve vrtech resp. studnách.

c) Staré zátěže (odvaly, štoly, odkaliště).

Tabulka č. 8: Podrobnosti k monitorovaným položkám měřeným a vyhodnocovaným v lokální síti držitele povolení k umístění nebo výstavbě energetického jaderného zařízení

A. Normální monitorování – monitorované položky charakterizující pole ionizujícího záření

| Monitorovaná položka | Monitorovací síť | Minimální počet měřicích míst v území | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Rozsah měření nebo nejmenší detekovatelná hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ovzduší | síť integrálního měření | 12a) | kontinuálně (čtvrtletní měření) | dávkový ekvivalent přepočtený na příkon dávkového ekvivalentub) | od 50 nSv/h (0,05 mSv/čtvrtletí) |

B. Normální monitorování – monitorované položky, ve kterých se stanovuje obsah radionuklidů

| Monitorovaná položka | Minimální počet odběrových nebo měřicích míst | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Radionuklid | Nejmenší detekovatelná hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Síť odběrů vzorků ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ |  |  |  |  |  |
| ovzduší – spady | 6c) | kontinuálně měsíční vzorek | plošná aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/m2 |
|  |  |  |  | 7Be | 1 Bq/m2 |
|  |  |  |  | 40K | 1 Bq/m2 |
| půdy – půda a porost | 6d) | ročně | plošná aktivita | 137Cs | 10 Bq/m2 |
|  |  |  | hmotnostní aktivita | přírodní radionuklidye) | 10 Bq/kg |
|  |  |  |  | 90Sr | 10 Bq/kg |
| voda – povrchová voda: vodní toky | 3f) | čtvrtletně | objemová aktivita | 3H | 3 Bq/l |
|  |  |  |  | 137Cs | 0,1 Bq/l |
|  |  | ročně | objemová aktivita | 90Sr | 0,05 Bq/l |
| voda – povrchová voda: nádrže, rybníky, jezera | 3g) | čtvrtletně | objemová aktivita | 3H | 3 Bq/l |
|  |  |  |  | 137Cs | 0,1 Bq/l |
|  |  | ročně | objemová aktivita | 90Sr | 0,05 Bq/l |
| voda – podzemní voda | 5h) | ročně | objemová aktivita | 3H | 3 Bq/l |
|  |  |  |  | 137Cs | 0,1 Bq/l |
| sedimenty z vodních toků | 1i) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 1 Bq/kg |
|  |  |  |  | přírodní radionuklidyj) | 10 Bq/kg |
| sedimenty z nádrží, rybníků, jezer | 3k) | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 1 Bq/kg |
|  |  |  |  | přírodní radionuklidyl) | 10 Bq/kg |
| Síť odběrů vzorků POTRAVNÍHO ŘETĚZCE |  |  |  |  |  |
| mléko | 1 | čtvrtletně | objemová aktivita nebo hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/l (Bq/kg) |
|  | 1 | ročně |  | 90Sr | 0,05 Bq/l (Bq/kg) |
| položky smíšené stravy – ryby | 1 | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
| položky smíšené stravy – obiloviny | 1 | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
| položky smíšené stravy – ovoce | 1 | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
| položky smíšené stravy – zelenina | 1 | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
| položky smíšené stravy – lesní plody | 1 | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
| položky smíšené stravy – houby | 1 | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |
| krmiva | 1 | ročně | hmotnostní aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/kg |

Vysvětlivky:

a) Měřicí místa rovnoměrně rozložená v území do vzdálenosti 5 km od plánovaného areálu.

b) Dávkový ekvivalent za monitorované období se přepočítává na průměrný příkon fotonového nebo prostorového dávkového ekvivalentu za hodinu.

c) Odběrová místa rovnoměrně rozložená v území ve vzdálenosti 2-3 km od plánovaného areálu.

d) Odběrová místa rovnoměrně rozložená v území ve vzdálenosti 2-3 km od plánovaného areálu. Sr se měří pouze ve spojeném vzorku ze všech odběrových míst.

e) Vyhodnocují se přírodní radionuklidy zjistitelné spektrometrií gama záření. Především se vyhodnocuje 40K.

f) Odběrová místa ve vodoteči, kam je zamýšlena výpust, jeden odběr nad plánovanou výpustí a dva pod ní.

g) Odběrová místa rovnoměrně rozložená v území ve vzdálenosti 2-3 km od plánovaného areálu.

h) Odběrová místa v plánovaném areálu nebo jeho bezprostředním okolí.

i) Odběrové místo pod plánovanou výpustí.

j) Vyhodnocují se přírodní radionuklidy zjistitelné spektrometrií gama záření. Především se vyhodnocuje 40K.

k) Odběrová místa rovnoměrně rozložená v území ve vzdálenosti 2-3 km od plánovaného areálu.

l) Vyhodnocují se přírodní radionuklidy zjistitelné spektrometrií gama záření. Především se vyhodnocuje 40K.

Tabulka č. 9: Podrobnosti k monitorování výpustí

B. Normální monitorování – monitorované položky, ve kterých se stanovuje obsah radionuklidů při bilančním měření

B1. Pracoviště s energetickým jaderným zařízením

| Monitorovaná položka | Minimální počet odběrových míst | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Radionuklid | Nejmenší detekovatelná hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výpusti do ovzduší – vzácné plyny | 1 | den | objemová aktivita, aktivita | viz tabulka č. 1 přílohy č. 6 k této vyhlášce | viz tabulka 1 přílohy č. 6 k této vyhlášce |
| výpusti do ovzduší – aerosoly | 1 | týden | objemová aktivita, aktivita | viz tabulka č. 1 přílohy č. 6 k této vyhlášce | viz tabulka 1 přílohy č. 6 k této vyhlášce |
| výpusti do ovzduší – aerosoly | 1 | roka) | objemová aktivita, aktivita | 90Sr | 2x10-2 Bq/m3 |
|  |  |  |  | 239Pu+240Pu | 5x10-3 Bq/m3 |
| výpusti do ovzduší – plynné formy jódu | 1 | týden | objemová aktivita, aktivita | 131I | 2x10-2 Bq/m3 |
| výpusti do ovzduší – tritium | 1 | týden | objemová aktivita, aktivita | 3H | 1000 Bq/m3 |
| výpusti do ovzduší – uhlík | 1 | týden | objemová aktivita, aktivita | 14C | 10 Bq/m3 |
| výpusti do vodotečí | 1 | měsíc | objemová aktivita, aktivita | viz tabulka č. 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce | viz tabulka č. 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce |

Vysvětlivky:

a) Spojený vzorek z týdenních odběrů z odběrového místa za dané období.

B2. Pracoviště s výzkumným reaktorem

| Monitorovaná položka | Minimální počet odběrových míst | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Radionuklid | Nejmenší detekovatelná hodnota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výpusti do ovzduší – vzácné plyny | 1 | den | objemová aktivita, aktivita | 41Ar | 1x103 Bq/m3 |
|  |  |  |  | 85Kr | 1x105 Bq/m3 |
|  |  |  |  | 133Xe | 1x103 Bq/m3 |
| výpusti do ovzduší – aerosoly | 1 | týden | objemová aktivita, aktivita | 137Cs | 1x10-4 Bq/m3 |
|  |  |  |  | 60Co | 1x10-3 Bq/m3 |
|  |  |  |  | 241Am | 1x10-3 Bq/m3 |
| výpusti do ovzduší – aerosoly | 1 | roka) | objemová aktivita, aktivita | 90Sr | 1x10-3 Bq/m3 |
|  |  |  |  | 239Pu+240Pu | 1x10-3 Bq/m3 |
| výpusti do ovzduší – plynné formy jódu | 1 | týden | objemová aktivita, aktivita | 131I | 1x10-3 Bq/m3 |
|  |  |  |  | 125I | 5x10-3 Bq/m3 |
| výpusti do ovzduší – tritium | 1 | týden | objemová aktivita, aktivita | 3H | 10 Bq/m3 |
| výpusti do ovzduší – uhlík | 1 | týden | objemová aktivita, aktivita | 14C | 10 Bq/m3 |
| výpusti do vodotečí | 1 | operativně | objemová aktivita, aktivita | 137Cs | 0,1 Bq/l |
|  |  |  |  | 3H | 3 Bq/l |

Vysvětlivky:

a) Spojený vzorek z týdenních odběrů z odběrového místa za dané období.

B3. Pracoviště III. kategorie, kde se provádějí činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu nebo činnosti související s využíváním podzemní vody v radonových lázních

| Monitorovaná položka | Minimální počet odběrových míst | Délka monitorovacího období nebo frekvence provádění měření | Měřená fyzikální veličina | Radionuklid | Nejmenší detekovatelná hodnota |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| výpusti do ovzduší | 1 sušárna | operativně (2× v době provozu) | objemová aktivita nebo koncentrace | UNAT | 1 Bq/m3 0,000 001 mg/m3 |  |
|  | 1 výduch z větrací stanice dolu | 4× ročně odběr čerpadlem na filtr | OAR | 222Rn | 1 000 Bq/m3 |  |
|  | 1 odkalištěa) | měsíční měření nebo 1× měsíčně odběr čerpadlem na filtr | EOAR | 222Rn | 5 Bq/m3 |  |
|  |  | měsíční měření | celková objemová aktivita alfa | směs dlouhodobých radionuklidů uran-radiové rozpadové řady | 0,001 Bq/m3 |  |
| výpusti do vodotečí | 1 | 2× za měsíc | objemová aktivita | 226Ra | 0,03 Bq/l |  |
|  |  |  | koncentrace | UNAT | 0,01 mg/l |  |
| výpusti do vodotečíb) | 2 | měsíčně | objemová aktivita | 226Ra | 0,03 Bq/l |  |
|  |  |  | koncentrace | UNAT | 0,01 mg/l |  |

Vysvětlivky:

a) Provádí se přepočet na povrch odkaliště.

b) Pracoviště, kde se provádějí činnosti související s využíváním podzemní vody v radonových lázních.

B4. Ostatní pracoviště IV. a III. kategorie

U jiných pracovišť IV. a III. kategorie, která nejsou uvedena v bodech B1 až B3, se uplatňuje diferencovaný přístup. Postupuje se podle programu monitorování výpustí a monitoruje se nuklid charakteristický pro danou výpust.

D. Havarijní monitorování.

Havarijní monitorování výpustí do ovzduší a do vodotečí u pracovišť IV. a III. kategorie uvedených v B1 až B4 se při radiační mimořádné události spojené s únikem radioaktivních látek do životního prostředí provádí podle programu monitorování držitele povolení.

- Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 360/2016 Sb.

Obsah záznamu o odběru a záznamu o měření

TABULKA č. 1 - Záznam o odběrua)

| A | Zadání odběru | 1 | Účel odběru |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Požadované stanovení |
|  |  | 3 | Příjmová měřicí laboratoř |
| B | Popis vzorku | 1* | Monitorovaná položka |
|  |  | 2 | Jednoznačné označení vzorku |
|  |  | 3 | Doplňující informace o vzorku |
|  |  | 4 | Úprava vzorku (při odběru) |
|  |  | 5 | Množství odebraného vzorku (včetně jednotky) |
|  |  | 6 | Další doplňující informace |
| C | Datum a čas b) | 1 | Datum odběru vzorku (DD.MM.RR) |
|  |  | 2 | Čas odběru místní (hh:mm) |
|  |  | 3* | Datum a čas počátku odběru |
|  |  | 4* | Datum a čas ukončení odběru |
|  |  | 5 | Délka odběru vzorku (v hodinách) |
|  |  | 6 | Další doplňující informace |
| D | Lokalita | 1 | Název lokality* |
|  |  | 2* | Zeměpisná délka ve stupních a minutách nebo v desetinných stupních (WGS84) |
|  |  | 3* | Zeměpisná šířka ve stupních a minutách nebo v desetinných stupních (WGS84) |
|  |  | 4 | Doplňující informace o lokalitěc) |
|  |  | 5 | Další doplňující informace |
| E | Předání vzorku | 1 | Příjmení, jméno, popřípadě jména fyzické osoby, která provedla odběr, včetně kontaktních údajů (telefon/elektronická pošta) |
|  |  | 2 | Příjmení, jméno, popřípadě jména fyzické osoby, která provedla záznam, včetně kontaktních údajů (telefon/elektronická pošta) a podpisu |
|  |  | 3 | Příjmení, jméno, popřípadě jména fyzické osoby, která převzala odebraný vzorek, včetně kontaktních údajů (telefon/elektronická poštad)) |
|  |  | 4 | Datum předání |
|  |  | 5* | Přidělené číslo (identifikátor) vzorku měřicí laboratoříe) |
|  |  | 6 | Další doplňující informace |

* Povinné položky, minimální požadavky dle § 9.

Vysvětlivky:

a) Záznam o odběru může být doplněn o další informace, a to formou doplňujících poznámek v jednotlivých řádcích nebo doplněním řádků. Část A. vyplní zadavatel odběru, části B., C., D., a řádky E.1 a E.2 vyplní odběratel vzorku, řádek E.3 a další se vyplní při předání/převzetí vzorku do měřicí laboratoře.

b) V části C. se vyplní odpovídající údaje podle toho, zda byl odběr kontinuální nebo bodový.

c) Např. úvodí (u povrchových vod: jméno řeky, jezera, nádrže nebo moře), popis lokality apod.

d) Pouze pokud se liší od fyzické osoby v řádku E.1.

e) Jednoznačné označení vzorku v měřicí laboratoři.

TABULKA č. 2 – Záznam o měřenía)

| A | Laboratoř | 1* | Název měřicí laboratoře/dodavatele dat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Adresa laboratoře |  |  |  |  |  |
| B | Příjem a zpracování vzorku | 1 | Datum příjmu vzorku |  |  |  |  |  |
|  |  | 2* | Identifikátorb) vzorku (přidělený měřicí laboratoří) |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Zpracování vzorku |  |  |  |  |  |
| C | Údaje o měření | 1 | Metoda měření |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Měřicí zařízení (typ) / ověřeno (ano/ne)c) |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Datum a čas měření |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Doba měření |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Množství měřeného vzorku (včetně jednotky) |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Označení měření (identifikátor, číslo spektra) |  |  |  |  |  |
|  |  | 7* | Měřená veličina (objemová, hmotnostní aktivita) |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Druh nejistoty (kombinovaná, standardní) |  |  |  |  |  |
| D | Výsledky měření | 1d) | Radionuklid* | Hodnota* | Nejistota* | Jednotka* | NVA*e) | Poznámka |
|  |  | 2* | Referenční datum a časf) (DD.MM.RR hh:mm) |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Další doplňující informace |  |  |  |  |  |
| E | Kontaktní údaje | 1 | Příjmení, jméno, popřípadě jména fyzické osoby, která provedla záznam, včetně kontaktních údajů (telefon/elektronická pošta) |  |  |  |  |  |

* Povinné položky, minimální požadavky dle § 10.

Vysvětlivky:

a) Záznam o měření může být doplněn o další informace, a to formou doplňujících poznámek v jednotlivých řádcích nebo doplněním řádků.

b) Jednoznačné označení vzorku v měřicí laboratoři.

c) Pokud měřicí zařízení podléhá ověření podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.

d) Doplní se údaje pro všechny požadované a další zjištěné radionuklidy.

e) Uvedou se hodnoty nejmenší významné aktivity (NVA), pokud je měřená hodnota menší než NVA.

f) Referenční datum a čas, ke kterému se vztahuje naměřená hodnota.“.

- Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 360/2016 Sb.

Obsah výroční zprávy o monitorování výpustí a okolí

- 1. ÚVOD

- 2. POUŽITÉ SYMBOLY, ZKRATKY A DEFINICE

- 3. MONITOROVÁNÍ VÝPUSTÍ Z pracoviště - 3.1 Rozsah zabezpečení monitorování výpustí - 3.1.1 Výpusti do ovzduší - 3.1.2 Výpusti do vodotečí - 3.2 Výsledky monitorování výpustí - 3.2.1 Monitorování výpustí do ovzduší - 3.2.1.1 Výsledky bilančních měření aktivity radionuklidů - 3.2.1.2 Výsledky měření vyjádřené v podílu jednotlivých radionuklidů na efektivní dávce - 3.2.1.3 Přehled překročení monitorovacích úrovní - 3.2.1.4 Standardizované informace o uvolňování radioaktivních látek z pracoviště formou výpustí do ovzduší (podle přílohy č. 6 k této vyhlášce) - 3.2.1.5 Tabulky a grafy výsledků monitorování výpustí do ovzduší - 3.2.2 Monitorování výpustí do vodotečí - 3.2.2.1 Výsledky bilančních měření aktivity radionuklidů - 3.2.2.2 Výsledky měření vyjádřené v podílu jednotlivých radionuklidů na efektivní dávce - 3.2.2.3 Přehled překročení monitorovacích úrovní - 3.2.2.4 Standardizované informace o uvolňování radioaktivních látek z pracoviště formou výpustí do vodotečí (podle přílohy č. 6 k této vyhlášce) - 3.2.2.5 Tabulky a grafy výsledků monitorování výpustí do vodotečí

- 4. RADIAČNÍ ZÁTĚŽ OBYVATELSTVA V OKOLÍ pracoviště ZPŮSOBENÁ VÝPUSTMI - 4.1 Výpočet ozáření reprezentativní osoby - 4.2 Porovnání ozáření reprezentativní osoby s autorizovaným limitem - 4.3 Tabulky a grafy porovnání ozáření reprezentativní osoby s autorizovaným limitem

- 5. MONITOROVÁNÍ OKOLÍ PRACOVIŠTĚ - 5.1 Rozsah zabezpečení monitorování okolí pracoviště - 5.1.1 Monitorovací sítě pro zevní ozáření - 5.1.2 Monitorovací sítě pro zevní a vnitřní ozáření - 5.1.3 Monitorovací sítě pro vnitřní ozáření - 5.2 Výsledky monitorování okolí - 5.2.1 Výsledky měření dávkových příkonů - 5.2.2 Výsledky měření obsahu radionuklidů v monitorovaných položkách životního prostředí a potravního řetězce - 5.2.3 Přehled překročení monitorovacích úrovní při monitorování okolí - 5.2.4 Tabulky a grafy výsledků monitorování okolí - 5.3 Zhodnocení výsledků monitorování okolí

- 6. Zhodnocení vlivu PRACOVIŠTĚ na radiační situaci v jeho okolí

“.

- Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 360/2016 Sb.

Požadavky na údaje o výpusti z pracoviště s jaderným zařízením během normálního provozu

Tabulka č. 1: Radionuklidy uvolňované z pracoviště s energetickým jaderným zařízením a požadavky na nejmenší detekovatelnou objemovou aktivitu pro výpusti do ovzduší

| Skupina radionuklidů Radionuklid | Klíčový radionuklid | Nejmenší detekovatelná objemová aktivita (Bq/m3) |
| --- | --- | --- |
| Vzácné plyny |  |  |
| 41Ar |  |  |
| 85Kr | 85Kra) | 1x104 |
| 85mKr |  |  |
| 87Kr |  |  |
| 88Kr |  |  |
| 89Kr |  |  |
| 131mXe |  |  |
| 133Xe | 133Xeb) | 1x104 |
| 133mXe |  |  |
| 135Xe |  |  |
| 135mXe |  |  |
| 137Xe |  |  |
| 138Xe |  |  |
| Síra | 35Sc) | 1x101 |
| Aerosoly (kromě jódu) |  |  |
| 51Cr |  |  |
| 54Mn |  |  |
| 58Co |  |  |
| 59Fe |  |  |
| 60Co | 60Co | 1x10-2 |
| 65Zn |  |  |
| 89Sr |  |  |
| 90Sr | 90Sr | 2x10-2 |
| 95Zr |  |  |
| 95Nb |  |  |
| 110mAg |  |  |
| 122Sb |  |  |
| 124Sb |  |  |
| 125Sb |  |  |
| 134Cs |  |  |
| 137Cs | 137Cs | 3x10-2 |
| 140Ba |  |  |
| 140La |  |  |
| 141Ce |  |  |
| 144Ce |  |  |
| 238Pu |  |  |
| 239Pu + 240Pu | 239Pu + 240Pu | 5x10-3 |
| 241Am | 241Am | 5x10-3 |
| 242Cm |  |  |
| 243Cm |  |  |
| 244Cm |  |  |
| Radionuklidy emitující záření alfa | celková aktivita alfad) | 1x10-2 |
| Jódy |  |  |
| 131I | 131I | 2x10-2 |
| 132I |  |  |
| 133I |  |  |
| 135I |  |  |
| Tritium | 3H | 1x103 |
| Uhlík-14 | 14C | 1x101 |

Vysvětlivky:

a) Pro lehkovodní reaktory.

b) Pro reaktory chlazené plynem.

c) Pro reaktory chlazené plynem.

d) Stanovuje se pouze, není-li možné stanovit jednotlivé radionuklidy emitující záření alfa uvedené v tabulce.

Tabulka č. 2: Radionuklidy uvolňované z pracoviště s energetickým jaderným zařízením a požadavky na nejmenší detekovatelnou aktivitu pro výpusti do vodotečí

| Skupina radionuklidů Radionuklid | Klíčový radionuklid | Nejmenší detekovatelná objemová aktivita (Bq/m3) |
| --- | --- | --- |
| Tritium | 3H | 1x105 |
| Ostatní radionuklidy |  |  |
| 35S | 35Sa) | 3x104 |
| 51Cr |  |  |
| 54Mn |  |  |
| 55Fe |  |  |
| 59Fe |  |  |
| 58Co |  |  |
| 60Co | 60Co | 1x104 |
| 63Ni |  |  |
| 65Zn |  |  |
| 89Sr |  |  |
| 90Sr | 90Sr | 1x103 |
| 95Zr |  |  |
| 95Nb |  |  |
| 103Ru |  |  |
| 106Ru |  |  |
| 110mAg |  |  |
| 122Sb |  |  |
| 123mTe |  |  |
| 124Sb |  |  |
| 125Sb |  |  |
| 131I |  |  |
| 134Cs |  |  |
| 137Cs | 137Cs | 1x104 |
| 140Ba |  |  |
| 140La |  |  |
| 141Ce |  |  |
| 144Ce |  |  |
| 238Pu |  |  |
| 239Pu + 240Pu | 239Pu + 240Pu | 6x103 |
| 241Am | 241Am | 5x101 |
| 242Cm |  |  |
| 243Cm |  |  |
| 244Cm |  |  |
| Radionuklidy emitující záření alfa | celková aktivita alfab) | 1x103 |

Vysvětlivky:

a) Pro reaktory chlazené plynem.

b) Stanovuje se pouze, není-li možné stanovit jednotlivé radionuklidy emitující záření alfa uvedené v tabulce.

Tabulka č. 3: Radionuklidy uvolňované z pracoviště závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva a požadavky na nejmenší detekovatelnou objemovou aktivitu pro výpusti do ovzduší

| Skupina radionuklidů Radionuklid | Klíčový radionuklid | Nejmenší detekovatelná objemová aktivita (Bq/m3) |
| --- | --- | --- |
| Vzácné plyny |  |  |
| 85Kr | 85Kr | 1x104 |
| Aerosoly emitující záření beta nebo gama (kromě jódu) |  |  |
| 60Co | 60Co | 3x10-2 |
| 90Sr | 90Sr | 2x10-2 |
| 106Ru | 106Ru | 3x10-2 |
| 125Sb |  |  |
| 134Cs |  |  |
| 137Cs | 137Cs | 3x10-2 |
| 241Pu |  |  |
| Aerosoly emitující záření alfa |  |  |
| 238Pu |  |  |
| 239Pu + 240Pu | 239Pu + 240Pu | 1x10-3 |
| 241Am |  |  |
| 242Cm | 242Cm | 1x10-3 |
| 243Cm |  |  |
| 244Cm |  |  |
| Jódy | 129I | 2x100 |
| Tritium | 3H | 1x103 |
| Uhlík-14 | 14C | 1x101 |

Tabulka č. 4: Radionuklidy uvolňované z pracoviště závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva a požadavky na nejmenší detekovatelnou objemovou aktivitu pro výpusti do vodotečí

| Skupina radionuklidů Radionuklid | Klíčový radionuklid |  | Nejmenší detekovatelná objemová aktivita (Bq/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tritium | 3H |  | 1x105 |
| Ostatní radionuklidy emitující záření beta nebo gama |  |  |  |
| 14C |  |  |  |
| 35S |  |  |  |
| 54Mn |  |  |  |
| 55Fe |  |  |  |
| 57Co |  |  |  |
| 58Co |  |  |  |
| 60Co | 60Co |  | 1x104 |
| 63Ni |  |  |  |
| 65Zn |  |  |  |
| 89Sr |  |  |  |
| 90Sr | 90Sr |  | 1x103 |
| 95Zr + 95Nb |  |  |  |
| 99Tc |  |  |  |
| 103Ru |  |  |  |
| 106Ru |  |  |  |
| 110mAg |  |  |  |
| 124Sb |  |  |  |
| 125Sb |  |  |  |
| 129I | 129I |  | 5x104 |
| 134Cs |  |  |  |
| 137Cs | 137Cs |  | 1x104 |
| 144Ce |  |  |  |
| 147Pm |  |  |  |
| 152Eu |  |  |  |
| 154Eu |  |  |  |
| 155Eu |  |  |  |
| 241Pu |  |  |  |
| Radionuklidy emitující záření alfa |  |  |  |
| 237Np |  |  |  |
| 238Pu |  |  |  |
| 239Pu + 240Pu |  | 239Pu + 240Pu | 6x103 |
| 241Am |  |  |  |
| 242Cm |  | 242Cm | 6x103 |
| 243Cm |  |  |  |
| 244Cm |  |  |  |
| Urana) |  |  |  |

Vysvětlivky:

a) Množství uvolněného uranu lze uvádět v kg.

Tabulka č. 5: Standardizované informace o uvolňování radioaktivních látek z pracoviště s energetickým jaderným zařízením formou výpustí do ovzduší

| Výpusti do ovzduší |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalita pracoviště: (místo, typ reaktoru): |  | Monitorovací období (kalendářní rok): |  |
| Objem vypuštěné vzdušiny (m3): |  |  |  |
| Skupina radionuklidů Radionuklid | Nejvyšší hodnota nejmenší detekovatelné objemové aktivity klíčového radionuklidua) (Bq/m3) | Celková vypuštěná aktivitab) (Bq/rok) | Komentářc) |
| Vzácné plyny |  |  |  |
| 41Ar |  |  |  |
| 85Kr |  |  |  |
| 85mKr |  |  |  |
| 87Kr |  |  |  |
| 88Kr |  |  |  |
| 89Kr |  |  |  |
| 131mXe |  |  |  |
| 133Xe |  |  |  |
| 133mXe |  |  |  |
| 135Xe |  |  |  |
| 135mXe |  |  |  |
| 137Xe |  |  |  |
| 138Xe |  |  |  |
| Síra |  |  |  |
| 35Sd) |  |  |  |
| Aerosoly (kromě jódu) |  |  |  |
| 51Cr |  |  |  |
| 54Mn |  |  |  |
| 58Co |  |  |  |
| 59Fe |  |  |  |
| 60Co |  |  |  |
| 65Zn |  |  |  |
| 89Sr |  |  |  |
| 90Sr |  |  |  |
| 95Zr |  |  |  |
| 95Nb |  |  |  |
| 110mAg |  |  |  |
| 122Sb |  |  |  |
| 124Sb |  |  |  |
| 125Sb |  |  |  |
| 134Cs |  |  |  |
| 137Cs |  |  |  |
| 140Ba |  |  |  |
| 140La |  |  |  |
| 141Ce |  |  |  |
| 144Ce |  |  |  |
| 238Pu |  |  |  |
| 239Pu + 240Pu |  |  |  |
| 241Am |  |  |  |
| 242Cm |  |  |  |
| 243Cm |  |  |  |
| 244Cm |  |  |  |
| Celková aktivita alfae) |  |  |  |
| Jódy |  |  |  |
| 131I |  |  |  |
| 132I |  |  |  |
| 133I |  |  |  |
| 135I |  |  |  |
| Tritium |  |  |  |
| 3H |  |  |  |
| Uhlík |  |  |  |
| 14C |  |  |  |

Vysvětlivky:

a) Klíčový radionuklid podle tabulky č. 1 této přílohy.

b) V případě, že alespoň jedno měření aktivity konkrétního radionuklidu bude v průběhu roku větší než nejmenší významná aktivita (NVA), pak budou všechna ostatní měření aktivity s výsledkem menším než NVA konzervativně odhadnuta jednou polovinou hodnoty NVA a v tomto přehledu o výpustech bude vykázána aktivita tohoto radionuklidu jako součet všech hodnot větších než NVA a hodnot rovných jedné polovině NVA pro všechna měření aktivity s výsledkem menším než NVA. Pokud všechny hodnoty konkrétního radionuklidu budou za celý rok menší než NVA, pak výsledná aktivita tohoto radionuklidu bude vykázána jako nulová (v tabulce bude označeno symbolem „<DL“, DL = detekční limit = nejmenší detekovatelná aktivita).

c) Komentář se uvádí v případě, kdy se bilance stanovuje předběžně výpočtem, v případě, kdy se při bilancování používají smluvené náhradní hodnoty namísto hodnot nižších než nejmenší detekovatelná aktivita (NDA), dále v případě informace o fyzikální nebo chemické formě 3H a 14C a jódů (organická nebo anorganická), v případě upřesnění monitorovacího období a vzorkovacích metod.

d) Pro reaktory chlazené plynem.

e) Pouze pokud se neměří jednotlivé radionuklidy emitující záření alfa.

TABULKA č. 6: Standardizované informace o uvolňování radioaktivních látek z pracoviště s energetickým jaderným zařízením formou výpustí do vodotečí

| Výpusti do vodotečí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalita pracoviště: (místo, typ reaktoru): |  | Monitorovací období (kalendářní rok): |  |
| Objem vypuštěné vody (m3): |  |  |  |
| Skupina radionuklidů Radionuklid | Nejvyšší hodnota nejmenší detekovatelné objemové aktivity klíčového radionuklidua) (Bq/m3) | Celková vypuštěná aktivitab) (Bq/rok) | Komentářc) |
| Tritium |  |  |  |
| 3H |  |  |  |
| Ostatní radionuklidy (aktivační a štěpné produkty) |  |  |  |
| 35Sd) |  |  |  |
| 51Cr |  |  |  |
| 54Mn |  |  |  |
| 55Fe |  |  |  |
| 59Fe |  |  |  |
| 58Co |  |  |  |
| 60Co |  |  |  |
| 63Ni |  |  |  |
| 65Zn |  |  |  |
| 89Sr |  |  |  |
| 90Sr |  |  |  |
| 95Zr |  |  |  |
| 95Nb |  |  |  |
| 103Ru |  |  |  |
| 106Ru |  |  |  |
| 110mAg |  |  |  |
| 122Sb |  |  |  |
| 123mTe |  |  |  |
| 124Sb |  |  |  |
| 125Sb |  |  |  |
| 131I |  |  |  |
| 134Cs |  |  |  |
| 137Cs |  |  |  |
| 140Ba |  |  |  |
| 140La |  |  |  |
| 141Ce |  |  |  |
| 144Ce |  |  |  |
| 238Pu |  |  |  |
| 239Pu + 240Pu |  |  |  |
| 241Am |  |  |  |
| 242Cm |  |  |  |
| 243Cm |  |  |  |
| 244Cm |  |  |  |
| Celková aktivita alfae) |  |  |  |

Vysvětlivky:

a) Klíčový radionuklid podle tabulky č. 2 této přílohy.

b) V případě, že alespoň jedno měření aktivity konkrétního radionuklidu bude v průběhu roku větší než nejmenší významná aktivita (NVA), pak budou všechna ostatní měření aktivity s výsledkem menším než NVA konzervativně odhadnuta jednou polovinou hodnoty NVA a v tomto přehledu o výpustech bude vykázána aktivita tohoto radionuklidu jako součet všech hodnot větších než NVA a hodnot rovných jedné polovině NVA pro všechna měření aktivity s výsledkem menším než NVA. Pokud všechny hodnoty konkrétního radionuklidu budou za celý rok menší než NVA, pak výsledná aktivita tohoto radionuklidu bude vykázána jako nulová (v tabulce bude označeno symbolem „<DL“, DL = detekční limit = nejmenší detekovatelná aktivita).

c) Komentář se uvádí v případě, kdy se bilance stanovuje předběžně výpočtem, v případě, kdy se při bilancování používají smluvené náhradní hodnoty namísto hodnot nižších než nejmenší detekovatelná aktivita (NDA), dále v případě informace o fyzikální nebo chemické formě 3H a 14C a jódů (organická nebo anorganická), v případě upřesnění monitorovacího období a vzorkovacích metod.

d) Pro reaktory chlazené plynem.

e) Pouze pokud se neměří jednotlivé radionuklidy emitující záření alfa.

Tabulka č. 7: Standardizované informace o uvolňování radioaktivních látek z pracoviště závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva formou výpustí do ovzduší

| Výpusti do ovzduší |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalita pracoviště: (místo): |  | Monitorovací období (kalendářní rok): |  |
| Objem vypuštěné vzdušiny (m3): |  |  |  |
| Skupina radionuklidů Radionuklid | Nejvyšší hodnota nejmenší detekovatelné objemové aktivity klíčového radionuklidua) (Bq/m3) | Celková vypuštěná aktivitab) (Bq/rok) | Komentářc) |
| Vzácné plyny |  |  |  |
| 85Kr |  |  |  |
| Radionuklidy emitující záření beta/gama (kromě jódů) |  |  |  |
| 60Co |  |  |  |
| 90Sr |  |  |  |
| 106Ru |  |  |  |
| 125Sb |  |  |  |
| 134Cs |  |  |  |
| 137Cs |  |  |  |
| 241Pu |  |  |  |
| Radionuklidy emitující záření alfa |  |  |  |
| 238Pu |  |  |  |
| 239Pu + 240Pu |  |  |  |
| 241Am |  |  |  |
| 242Cm |  |  |  |
| 243Cm |  |  |  |
| 244Cm |  |  |  |
| Jódy |  |  |  |
| 129I |  |  |  |
| Uhlík |  |  |  |
| 14C |  |  |  |

Vysvětlivky:

a) Klíčový radionuklid podle tabulky č. 1 této přílohy.

b) V případě, že alespoň jedno měření aktivity konkrétního radionuklidu bude v průběhu roku větší než nejmenší významná aktivita (NVA), pak budou všechna ostatní měření aktivity s výsledkem menším než NVA konzervativně odhadnuta jednou polovinou hodnoty NVA a v tomto přehledu o výpustech bude vykázána aktivita tohoto radionuklidu jako součet všech hodnot větších než NVA a hodnot rovných jedné polovině NVA pro všechna měření aktivity s výsledkem menším než NVA. Pokud všechny hodnoty konkrétního radionuklidu budou za celý rok menší než NVA, pak výsledná aktivita tohoto radionuklidu bude vykázána jako nulová (v tabulce bude označeno symbolem „<DL“, DL = detekční limit = nejmenší detekovatelná aktivita).

c) Komentář se uvádí v případě, kdy se bilance stanovuje předběžně výpočtem, v případě, kdy se při bilancování používají smluvené náhradní hodnoty namísto hodnot nižších než nejmenší detekovatelná aktivita (NDA), dále v případě informace o fyzikální nebo chemické formě 3H a 14C a jódů (organická nebo anorganická), v případě upřesnění monitorovacího období a vzorkovacích metod.

Tabulka č. 8: Standardizované informace o uvolňování radioaktivních látek z pracoviště závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva formou výpustí do vodotečí

| Výpusti do vodotečí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalita pracoviště: (místo): |  | Monitorovací období (kalendářní rok): |  |
| Objem vypuštěné vody (m3): |  |  |  |
| Skupina radionuklidů Radionuklid | Nejvyšší hodnota nejmenší detekovatelné objemové aktivity klíčového radionuklidua) (Bq/m3) | Celková vypuštěná aktivitab) (Bq/rok) | Komentářc) |
| Tritium |  |  |  |
| 3H |  |  |  |
| Radionuklidy emitující záření beta/gama (kromě tritia) |  |  |  |
| 14C |  |  |  |
| 35S |  |  |  |
| 51Cr |  |  |  |
| 54Mn |  |  |  |
| 55Fe |  |  |  |
| 57Co |  |  |  |
| 58Co |  |  |  |
| 60Co |  |  |  |
| 63Ni |  |  |  |
| 65Zn |  |  |  |
| 89Sr |  |  |  |
| 90Sr |  |  |  |
| 95Zr + 95Nb |  |  |  |
| 99Tc |  |  |  |
| 103Ru |  |  |  |
| 106Ru |  |  |  |
| 110mAg |  |  |  |
| 124Sb |  |  |  |
| 125Sb |  |  |  |
| 129I |  |  |  |
| 134Cs |  |  |  |
| 137Cs |  |  |  |
| 144Ce |  |  |  |
| 147Pm |  |  |  |
| 152Eu |  |  |  |
| 154Eu |  |  |  |
| 155Eu |  |  |  |
| 241Pu |  |  |  |
| Radionuklidy emitující záření alfa |  |  |  |
| 237Np |  |  |  |
| 238Pu |  |  |  |
| 239Pu + 240Pu |  |  |  |
| 241Am |  |  |  |
| 242Cm |  |  |  |
| 243Cm |  |  |  |
| 244Cm |  |  |  |
| Urand) |  |  |  |

Vysvětlivky:

a) Klíčový radionuklid podle tabulky č. 1 této přílohy.

b) V případě, že alespoň jedno měření aktivity konkrétního radionuklidu bude v průběhu roku větší než nejmenší významná aktivita (NVA), pak budou všechna ostatní měření aktivity s výsledkem menším než NVA konzervativně odhadnuta jednou polovinou hodnoty NVA a v tomto přehledu o výpustech bude vykázána aktivita tohoto radionuklidu jako součet všech hodnot větších než NVA a hodnot rovných jedné polovině NVA pro všechna měření aktivity s výsledkem menším než NVA. Pokud všechny hodnoty konkrétního radionuklidu budou za celý rok menší než NVA, pak výsledná aktivita tohoto radionuklidu bude vykázána jako nulová (v tabulce bude označeno symbolem „<DL“, DL = detekční limit = nejmenší detekovatelná aktivita).

c) Komentář se uvádí v případě, kdy se bilance stanovuje předběžně výpočtem, v případě, kdy se při bilancování používají smluvené náhradní hodnoty namísto hodnot nižších než nejmenší detekovatelná aktivita (NDA), dále v případě informace o fyzikální nebo chemické formě 3H a 14C a jódů (organická nebo anorganická), v případě upřesnění monitorovacího období a vzorkovacích metod.

d) Množství uvolněného uranu lze uvádět v kg.“.

- Příloha č. 7 zní:

„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 360/2016 Sb.

Rozsah porovnávacích měření organizovaných Úřadem a požadavky na nácviky

TABULKA č. 1: Podrobnosti rozsahu porovnávacích měření organizovaných Úřadem

| Název porovnávacího měření | Interval opakování (první rok konání) | Metoda měření | Monitorovaná položka |
| --- | --- | --- | --- |
| Porovnávací měření – TLD | 3 roky (2018) | termoluminiscenční měření | ovzduší |
| Porovnávací měření – Sr a Pu v aerosolech | 4 roky (2017) | spektrometrie alfa, radiochemie | aerosoly |
| Porovnávací měření – rychlé stanovení gama ve vodě | 1 rok (2017) | spektrometrie gama | voda |
| Porovnávací měření – 3H ve vodě | 3 roky (2019) | scintilační kapalinová spektrometrie | voda |
| Porovnávací měření – 90Sr ve vodě | 3 roky (2019) | radiochemie, spektrometrie beta, sumární beta | voda |
| Porovnávací měření – rychlé stanovení beta ve vodě | 4 roky (2019) | proporcionální detektor záření beta | voda |
| Porovnávací měření – 90Sr v mléce | 4 roky (2018) | radiochemie, spektrometrie beta, sumární beta | mléko |
| Porovnávací měření – radionuklidy v půdě a porostu | 4 roky (2018) | spektrometrie gama | půda |
| Porovnávací měření – kapacita měřicí laboratoře | 3 roky (2017) | spektrometrie gama | vybrané monitorované položky reprezentující životní prostředí a potravní řetězec |

TABULKA č. 2: Podrobnosti k provádění nácviků havarijního monitorování

| Nácvik | Frekvence prováděnía), b) (první rok konání) |
| --- | --- |
| Odběr vzorků v kontaminovaném území | 2 roky (2025) |
| Příjem, třídění a nakládání s kontaminovanými vzorky | 2 roky (2025) |
| Měření, vyhodnocení a předávání dat do datového střediska Úřadu | 2 roky (2025) |
| Havarijní monitorování pro monitorovací síť, fyzikální veličinu a monitorovanou položku, pro niž není organizováno porovnávací měření podle tabulky č. 1 | 2 roky (2025) |

Vysvětlivky:

a) Nácvik se neprovádí, pokud se osoba působící při monitorování v daném roce zapojí do porovnávací měření organizovaného Úřadem nebo havarijního cvičení, které zahrnuje činnosti ověřované nácvikem.

b) Nácvikem musí být ověřeny postupy minimálně pro jednu monitorovanou položku 2. úrovně podle tabulky č. 1 přílohy č. 2 vyhlášky č. 360/2016 Sb. Příslušné postupy jsou specifikovány v Národním programu monitorování.“.

- V poznámce pod čarou č. 7 se slova „§ 2 písm. e) zákona č. 123/1998 Sb.“ nahrazují slovy „§ 2 písm. h) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí“.

- V poznámce pod čarou č. 12 se slova „§ 2 a 3 nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.“ nahrazují slovy „Nařízení vlády č. 159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání“.

- Čl. II

- Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

- Čl. III

- Účinnost

- Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2025.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost: