Postup pro vyřazování zdroje IZ, lineárního urychlovače používaného v RT, z provozu

Při provozu generátoru záření typu LU s energiemi fotonů většími než 8 MV, dochází k aktivaci materiálu především v hlavici urychlovače a řada součástek může být radioaktivní. (obr.1)
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[bookmark: _Hlk239845897]V loňském roce byl zachycen ve sběrně surovin wolframový kolimátor (LU výrobce Elekta), prokazatelně kontaminovaný radionuklidy 181W, 57Co, 54Mn a 65Zn. Naměřené hodnoty na povrchu cca 2 µSv µSv/hod (příkon prostorového dávkového ekvivalentu) neohrožují zdraví obyvatelstva, ale mohou zbytečně aktivovat složky IZS a mobilní skupiny SÚRO a SÚJB.
Za uvolnění takového radioaktivního materiálu z pracoviště odpovídá držitel povolení. Postup při uvolnění musí mít popsán v dokumentaci (PSŘ a/nebo Plán vyřazování pracoviště III. kat. z provozu), nabízejí se například možnosti:
1) protokolárně předá součástky kontaminované aktivovanými radionuklidy s příslušnou informací firmě, která smluvně ZIZ likviduje,
2) uloží je bezpečně do doby, kdy mohou být bezproblémově z pracoviště uvolněny (dle doporučení výrobců je to 1,5 – 2 roky pro materiály ozařovačů Elekta a 11 let pro ozařovače Varian).  
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Figure 5.5 Areas that can be radioactive

Table 5.4 Areas that can be radioactive

Part Contains
7 Leaf bank [ Tungsten leaves

B |secondary carousel filters |stainless steel and Tungsten Can be radioactive.
B Primary collimator [Tungsten Can be radioactive.

10 |[shielding

Lead with antimony and tungsten

11 |Primary scatter filter

Tantalum





