## Slide 1: Postup po zásahu do radioterapeutických zdrojů
Dotaz Ing Garčice a Ing. Richtera:
Kdy po servisních zásazích je vyžadována ZDS?
Vyhláška 422 říká, ze ZDS musí být provedena „…po údržbě, opravě nebo jiném servisním zásahu, který je důležitý z hlediska radiační ochrany a mohl by významně ovlivnit vlastnost ověřovanou při zkoušce dlouhodobé stability nebo parametr při ní ověřovaný, zejména po výměně rentgenky nebo receptoru obrazu, po servisním zásahu do systému kolimace svazku nebo do systémů určujících geometrii ozáření nebo po opravě expoziční automatiky nebo generátoru,..."
Tato věta se tváři, že platí zejména pro RDG. Lze ji ale aplikovat i na LU?
U nás např. jsou velmi časté servisní zásahy na MLC - výměna motorku, výměna šroubovic, ustaveni kamery pro řízeni MLC, rekalibrace polohy lamel MLC, promazáni lístků a šroubovic a znovu instalace, … Některé zásahy vyžadují rekalibraci polohy lamel MLC, jiné ne. Dále zásahy do jiných komponent od výměny elektronového děla, magnetronu až po sejmutí celé hlavice a po servisu někde kolem terčíku po opětovné usazeni celé hlavice na původní šrouby.
Je tedy třeba po těchto zásazích vyžadovat ZDS? „Zásahů" do systému kolimace svazku (jak zmiňuje vyhláška) je velmi mnoho - cca 1x za měsíc.
1) Kdy je tedy třeba ZDS a kdy ne?
2) Kdy je možné pustit zařízení do provozu? Ihned po dokončení ZDS, když dodavatel ZDS ústně sdělí, že je přistroj bez závad, nebo až po obdržení protokolu ze ZDS?
Servisní firma předává po servisu servisní protokol, kde je podle zákona o zdravotnických prostředcích uvedeno "...byla odzkoušena bezpečnost a funkčnost zdravotnického přístroje." V praxi toto ale nezahrnuje ověření parametrů, které většinou fyzikové provádějí až následně a bez kterých si zařízeni netroufneme pustit do klinického provozu.

## Slide 2: Postup po zásahu do radioterapeutických zdrojů
Ustanovení § 27 Vyhlášky č. 422/2016 Sb., je platné i pro radioterapeutické ZIZ. V radioterapii de facto nelze taxativně vyjmenovat servisní zásahy a provedené opravy, po kterých by měla následovat ZDS, částečná ZDS nebo ZPS. Proto obecně platí rámec daný mj. jmenovaným § 27 odst. 1 písm. e) V 422/2016 Sb., „po údržbě, opravě nebo jiném servisním zásahu …“.
U každého zásahu je tedy nutné, aby klinický radiologický fyzik se znalostí, jaký konkrétní servisní zásah byl proveden, jaký má klinický dopad, a to i vůči jiným testovaným parametrům, které mohly být ovlivněny, a se závěrem servisního zásahu (někteří servisní technici ve svých protokolech píší, zda doporučují provést ověření daných parametrů) rozhodl, zda je možné daný ZIZ klinicky používat okamžitě, zda zásah a jeho možné důsledky vyžadují ověření vlastností ZIZ v režimu ZPS, a nebo daný zásah a jeho potenciální dopady vyžadují hodnocení vlastností ZIZ v režimu ZDS (pravděpodobně částečné).
V případě nutnosti (částečné) ZDS o jejím rozsahu (a i o tom, zda půjde o kompletní nebo částečnou ZDS) rozhoduje osoba, která ji provádí (samozřejmě v úzké spolupráci s místním KRF).
Vyjmenované příklady v dotazu ukazují šíři možných zásahů.
  Je zjevné, že u některých z nich jde na první pohled o triviální zásah, který nevyžaduje ani ZPS a u některých je třeba dokonce i kompletní ZDS. Ale u většiny to nelze „na dálku“ říci.
  Každý z těchto zásahů má nějaký kontext – klinický provoz, možnosti zařízení, souvislosti zásahu, atp. To dohromady tvoří tak širokou škálu možností, že je zjevné, že celostátní dlouhodobě platné rozhodnutí „od stolu“ o tom, které z těchto zásahů vyžadují který typ zkoušky, by bylo značně škodlivé – v některých případech by nutilo ke zbytečně přísnému ověřování, jindy by naopak potřebné ověření chybělo.
O konkrétních příkladech (např. uvedených v dotazu) by bylo vhodné, aby živě diskutovala komunita KRF v RT.
  A i tak lze očekávat, že nedojde ke 100% sjednocení praxe. To je nemožné a ani to není cílem.

## Slide 3: Postup po zásahu do radioterapeutických zdrojů
Protokol:
  Po ZDS nebo částečné ZDS je nutné vystavit protokol.
  Po ZPS je nutné její výsledky zaznamenat.
V případě ZDS je rozhodující úspěšnost (částečné) zkoušky nikoli vystavení protokolu o úspěšné zkoušce.
  Proto lze klinicky začít používat ZIZ ihned po úspěšné (částečné) ZDS po zásahu.
  Protokol je pouze záznamem ze zkoušky.
  Předpokládá se, že ten, kdo měří, neudělá konečný závěr před tím, než si je jím jistý, tak lze na tento závěr před vydáním protokolu spolehnout.
V případě ZPS na základě výsledků zkoušky rozhodne o schopnosti klinického provozu klinický radiologický fyzik.
  Opět bez ohledu na rychlost vytvoření záznamu o ZPS.
Servisní protokol s tímto nemá nic společného.

## Slide 4: Další odborná příprava
Stanovisko SÚJB k ZOZ
První další odborná příprava:
  § 33 odst. 1 AZ, § 18 odst. 4 vyhlášky č. 409/2016 Sb.: všichni držitelé oprávnění ZOZ (bez ohledu na to, zda byla vydána podle starého nebo nového atomového zákona) jsou povinni zúčastnit se další odborné přípravy jednou za 5 let
  Držitelé oprávnění ZOZ vydaného podle starého atomového zákona na dobu neurčitou jsou povinni zúčastnit se první další odborné přípravy nejpozději do 5 let ode dne nabytí účinnosti nového atomového zákona (tj. do konce r. 2021).
  Držitelé oprávnění ZOZ vydaného podle starého atomového zákona na dobu určitou, jehož platnost skončí po 31.12.2021, jsou povinni zúčastnit se první další odborné přípravy nejpozději do 5 let ode dne nabytí účinnosti nového atomového zákona (tj. do konce r. 2021).
  Držitelé oprávnění ZOZ vydaného podle nového atomového zákona jsou povinni zúčastnit se první další odborné přípravy nejpozději do 5 let od data platnosti dokladu o ZOZ vydaného podle nového atomového zákona (bez ohledu na to, zda dříve měli nebo neměli oprávnění ZOZ podle starého atomového zákona).

## Slide 5: Další odborná příprava
Počet a typ další odborné přípravy pro držitele oprávnění více typů ZOZ
  Pokud je někdo držitelem více typů oprávnění ZOZ, je třeba, aby absolvoval další odbornou přípravu v rozsahu podle obecného členění činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany uvedeného v § 3 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 409/2016 Sb. Např:
  Mám oprávnění k vykonávání soustavného dohledu nad radiační ochranou jako dohlížející osoba a osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou při výrobě zdrojů ionizujícího záření, kromě rentgenových zařízení, při nakládání s radioaktivním odpadem a při hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření = musím absolvovat jeden kurz další odborné přípravy zaměřený na vykonávání soustavného dohledu nad radiační ochranou (užší zaměření je na mně, preferuje se to nejpodstatnější, vybírat se musí z těch, na něž mám ZOZ).
  Mám oprávnění k vykonávání soustavného dohledu nad radiační ochranou jako dohlížející osoba při používání ZIZ v NM a zároveň k řízení a vykonávání hodnocení vlastností ZIZ v brachyterapii = musím absolvovat dva kurzy další odborné přípravy: jeden zaměřený na vykonávání soustavného dohledu v NM nad radiační ochranou a druhý na hodnocení vlastností ZIZ v brachyterapii.
  V případě držitele všech tří obecných typů oprávnění ZOZ k vykonávání soustavného dohledu nad radiační ochranou, k řízení a vykonávání hodnocení vlastností zdroje ionizujícího záření a k řízení vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochrany je počet kurzů další odborné přípravy, které musí absolvovat tři. Opět užší zaměření kurzů je na mě, je třeba vybírat z toho, co mám a preferuje se to nejpodstatnější. Toto je případ s nejvyšším možným počtem povinných kurzů další odborné přípravy.
  Samozřejmě můžu absolvovat více kurzů než tento minimální požadovaný počet.

## Slide 6: Kontroly hodnocení vlastností v RT
V roce 2021 provedeny 4 kontroly
Všechny „papírové“ kontroly (tzn. nikoli při měření).
  Do hloubky zaměřeno na plnění „rutinních“ povinností držitele povolení
    Dokumentace pro povolovanou činnost
    Povinnosti vůči radiačním pracovníkům
    Odesílání protokolů o zkouškách
    Správnost protokolů, dodržování metodik a vzorových protokolů, soulad s „průkaznými materiály“
    Metrologické zajištění
    Roční hodnocení radiační ochrany
Všechny kontroly jsou stále „rozdělané“ – nelze říci hodnocení
  Předběžně zjištěny nedostatky
    zejména v dokumentaci pro povolovanou činnost (nepřizpůsobení skutečnému stavu vykonávané činnosti, její nedodržování, nepřizpůsobení správné praxi)
  Už v rámci kontrol probíhají první úpravy dokumentace, což vzhledem k její rozsáhlosti a odbornosti kontroly protahuje (silné zapojení odborníků SÚRO)
Podobným způsobem plánujeme pokračovat i v dalších letech.

## Slide 7: Praktické zkoušky
V roce 2021 proběhlo 24 zkoušení (žadatel x modalita)
Z toho 22 úspěšných
  nicméně někdy došlo k nějakým omezením (např. řízení x vykonávání)
Opakování, matka moudrosti:
Nutno podat žádost v dostatečném předstihu před koncem platnosti staré ZOZ
Ideálně 9-12 měsíců předem
Nejpozději 6 měsíců předem